oznaczenie postępowania:

01/10/R/2011

- Zamawiający:

- Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy

dla Dzieci i Młodzieży

im. Profesora Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2

64 – 113 OSIECZNA

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

“ZAKUP SPRZETU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ”

- ZATWIERDZIŁ:

- OSIECZNA, sierpień 2011

- Informacje ogólne

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. Profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej, tel. 065-5203495, 065-5350477, fax. 065-520 34 95, zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„ ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ”.

- Godziny urzędowania sekretariatu 725 – 1500 (od poniedziałku do piątku)

- Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: 01/10/R/2011.

Wykonawcy, zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) sprzętu rehabilitacyjnego, wolnego od wad, spełniającego normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Oferowany sprzęt musi posiadać wymagane świadectwa rejestracji, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz musi bezwzględnie posiadać oznaczenie CE lub deklarację zgodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 33.10.00.00 – 1 |

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.osieczna.com.pl oraz na stronie podmiotowej BIP www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 września 2011

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19.poz.177 z późniejszymi zmianami) tzn.

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- W postępowaniu przetargowym udział mogą wziąć wykonawcy, którzy:

- Posiadają polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej, niż równowartość 100 tys.

- Posiadają doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia wszczęcia postępowania) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 3

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń określonych w ust.7 SIWZ.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp;

- Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp;

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

- pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy

- Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust 2:

  - Pocztą elektroniczną na adres: bdudziak@osieczna.com.pl

  - Faksem na numer /65/ 520 34 95

- Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest:

Bartłomiej Dudziak – Główny Specjalista ds. Administracyjno Gospodarczych.

budynek główny szpitala, wejście przez sekretariat, parter

tel. /65/520 34 95

e-mail: bdudziak@osieczna.com.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej (www.szpital.osieczna.com.pl oraz na stronie podmiotowej BIP www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania stosownie do art. 181 ustawy pzp.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być złożona na druku OFERTA zgodnym z treścią formularza zamieszczonego w niniejszej SIWZ – załącznik nr 4.

- Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7 niniejszej SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie załączniki oraz oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczątką wykonawcy.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

- W przypadku, gdy wykonawca złożył kopie jakiegoś dokumentu powyższa kopia na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM” oraz opatrzona podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

- Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu.

- Opakowanie winno być oznaczone nazwa (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży            w Osiecznej

im. Profesora Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2; 64 – 113 OSIECZNA

oraz zawierać sformułowanie:

OFERTA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

ZAKUP SPRZETU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ

Nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 12 września 2011 roku

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty.

- Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA lub OFERTA ZAMIENNA

- W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – winien on  zaznaczyć dany wzór dokumentu i wpisuje na nim - NIE DOTYCZY.

- Wykonawca, może przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę.

- Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym jak wyżej, dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANA.

- Do oświadczenia wykonawca musi załączyć dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być podpisane przez osobą upoważnioną

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy składać w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka, ul. Zamkowa 2, sekretariat szpitala budynek główny szpitala, parter, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 7.25 do 15.00.

- Termin składania ofert upływa 12 września 2011 r. o godz. 10.00

- Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, sekretariat szpitala budynek główny szpitala, parter

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania.

- Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi 12 września 2011 roku o godz. 10.15 w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej – budynek główny, „pokój tarasowy”

- Otwarcie ofert jest jawne.

- W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokona:

- Sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami

- Zbadania czy oferty zostały złożone w terminie

- Wycofania ofert z napisem WYCOFANA Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Otwarcia pozostałych ofert

- Podczas otwierania kopert z ofertami, zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

- W części niejawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty:

- Wpłynęły od wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zostały prawidłowo podpisane

- Odpowiadają wymaganiom podanym w niniejszej SIWZ i zawierają odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia

- Odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie

- Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń oraz jeżeli zajdą inne przesłanki określone w art. 24 ustawy pzp.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- W toku dokonania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie,

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ustawy pzp.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli zajdą przesłanki określone w art. 24 ustawy pzp.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia

- Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług (Dz.U Nr 54, poz. 535 z póź. zm.)

- Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą należny podatek od towarów i usług VAT.

- Zleceniodawca dopuszcza zmianę wynagrodzenia w kwocie brutto w przypadku gdy zmianie ulegnie obowiązująca stawka VAT z zastrzeżeniem, że kwota netto nie może ulec zmianie.

- Cena oferty winna być wyliczona na formularzu oferty – załącznik nr 4

- KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

- Kryteria oceny ofert: NAJNIŻSZA CENA

- Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczona wg wzoru:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Wzór do obliczenia punktowego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt | Ilość pkt = | cena oferty najniższej | x 100 |
|  |  |  |  | cena oferty badanej |  |

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa pkt. 14.1 lit. a), na stronie internetowej Szpitala (www.szpital.osieczna.com.pl) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/) oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.

  - O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje niezwłocznie w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej Szpitala, www.szpital.osieczna.com.pl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej; www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/ oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.

- Zamawiający zawrze umowę na podstawie art. 94 ust 2 ustawy pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Wzór umowy stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ i został określony w załączniku nr 5

- Zapisy wzoru umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zmieniane lub uzupełniane.

- INFORMACJE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wzór umowy zawiera istotne postanowienia SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.

- Odwołanie, o którym mowa w pkt 16.2 SIWZ przysługuje wyłącznie w sytuacjach

- określonych w art.180 ust 2 pzp. .

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca na podstawie art. 181 ustawy pzp, może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert częściowych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP, ORAZ O OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH.

- Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich PLN bez względu na

uwarunkowania wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawca w walutach obcych.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnienie treści protokołu i załączników do protokołu odbywać się będzie na podstawie § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010          nr 223 poz. 1458) według poniższych zasad:

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji;

- Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania;

- Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie;

- Udostępnianie będzie miało wyłącznie miejsce w siedzibie zamawiającego oraz czasie godzin jego pracy.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Dodatkami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Wzór oświadczenia o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy pzp oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp – załącznik nr 2

- Wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - załącznik nr 3

- Druk oferty z kartami oferowanych urządzeń – załącznik nr 4

- Wzór umowy – znacznik nr 5

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) sprzętu rehabilitacyjnego, wolnego od wad, spełniającego normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Oferowany sprzęt musi posiadać wymagane świadectwa rejestracji, aprobaty techniczne, certyfikaty  oraz musi bezwzględnie posiadać oznaczenie CE.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 33.10.00.00 – 1 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZEŃ / APARATÓW / SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

| Nr Karty | Nazwa urządzenia / aparatu / opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | PUR – przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne z osprzętem - kółka jezdne z hamulcem - długość: 260 cm, - szerokość: 70 cm, - wysokość: 204 cm, Wyposażenie: - ciężarek miękki 0,50 kg -1 szt. - ciężarek miękki 1,00 kg - 1 szt. - ciężarek miękki 2,00 kg - 1 szt. - ciężarek miękki 3,00 kg - 1 szt. - „esik” metalowy - 20 szt. - kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt. - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm - 6 szt. - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm - 4 szt. - linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm - 2 szt. - linka do ćw. samowspomaganych kk. gg. dł. 225 cm - 1 szt. - mankiet nadgarstkowo-kostkowy - 1 szt. - pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 1 szt. - podwieszka dwustawowa ze skóry - 4 szt. - podwieszka pod miednicę - 1 szt. - podwieszka pod głowę - 1 szt. - podwieszka ramienna - 2 szt. - podwieszka udowa - 2 szt. - podwieszka kolanowa - 2 szt. - uchwyt metalowy na linkę - 1 szt. Kozetka - kozetka lekarska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary lub biały. - tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. - długość: 180 cm, - wysokość: 55 cm, - szerokość: 60 cm, - regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 50°, - waga: 30 kg, - maksymalne obciążenie: 150 kg | 2 kpl. |
| 2 | Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych: - rotor z możliwością jednoczesnego ćwiczenie kończyn górnych i dolnych. - opór dawkowany w sposób płynny poprzez docisk - długość 51 cm / 76 cm, - szerokość 48 cm, - wysięgnik długość: 110 cm | 2 szt. |
| 3 | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem. Wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Przeznaczona dla dzieci oraz osób dorosłych: - wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm - możliwość regulacji wysokości - wyposażona jest dodatkowo w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dag - obciążniki mocowane do linek za pomocą „esików” - blat: 72 x 52 cm - wysokość regulowana w zakresie: 54 – 86 cm | 1 szt. |
| 4 | Lampa typu IR: - regulacja jasności świecenia, - wyświetlacz czas / jasność, - programowanie sekwencji czas / jasność, - zegar zabiegowy, - filtry: niebieski i czerwony, - stabilna konstrukcja mechaniczna, - mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, - wymuszone chłodzenie „tubusa”, - siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra, - trwała klawiatura, - moc żarówki: 375 W, - regulacja jasności: 10 – 100 %, krok 10 %, - zegar zabiegowy: 1 – 30 min, - zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W, - wymiary: 60 x 70 x 130 cm, - waga 12 kg, - taboret na stopkach z regulowaną wysokością siedziska - średnica podstawy taboretu 60 cm - wysokość (regulowana) taboretu 42 – 56 cm - średnica siedziska 34 cm - waga taboretu 5,4 kg | 1 kpl. |
| 5 | Aparat do terapii skojarzonej – elektroterapia i ultradźwięki: - kolorowy 8 calowy ekran / monitor dotykowy - wyposażony w 2 niezależne kanały, kanały z możliwością ustalenia przebiegu pracy prądów: zsynchronizowana, alternatywna, oddzielna - pełen przekrój prądów, w tym 5 programów dla terapii skojarzonej z możliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu i zapisanie na karcie SD 1GB, - możliwość współpracy z Vaco, - parametry ustawiane indywidualnie, - możliwość stosowania obwodu CC i CV, podstawa prądu galwanicznego 0 %, 20 %, 50 %, zmiana polaryzacji manualna / automatyczna w zaprogramowanym cyklu, - trening pulsacyjny możliwość regulacji wszystkich parametrów, - szeroka baza programów specjalnych, diagnostyka i terapia porażeń, rehabilitacja mięśni, rehabilitacja sportowa, programy do stymulacji mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydolności, - programy do diagnostyki i leczenia schorzeń mięśniowych, rehabilitacja sportowa kolejność programów z automatyczną kontrolą fazy rozgrzewki, fazy treningu i fazy relaksu, - wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu anatomicznego ciała (minimum 300 wskazań terapeutycznych), - jedna głowica wieloczęstotliwościowa o wielkości 5 cm² z systemem do jednoczesnego i procentowego dawkowania częstotliwości zabiegowych, z zakresu 0,8 MHz i 2,4 MHz, (możliwość ustawienia głębokości wnikania pola ultradźwięków, co 25 %), - moc wyjściowa 3W/cm² dla głowicy 5 cm², - sprzężenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie / zmiana koloru głowicy, - tryby pracy 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, - wypełnienie 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, - waga ok. 2 kg, - kozetka lekarska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary lub biały o wym. 180 x 55 x 60 cm z regulowanym zagłówkiem, maks. obciążenie 150 kg. | 1 kpl. |
| 6 | Dwukanałowy aparat do magnetoterapii: - dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne generujące różne pola w tym samym czasie, - typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, - tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej, - emisja ciągła i modulowana, - duża indukcja pola magnetycznego, - szeroki zakres częstotliwości, - pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników, - prosta obsługa aparatu - jednostki chorobowe wybierane wg nazwy - minimum 46 jednostek chorobowych - minimum 79 programów zabiegowych - minimum 50 programów do ustawienia dla użytkownika - tryby pracy: programowy / manualny - wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa - wybór jednostek chorobowych po nazwie - zegar zabiegowy - cztery uniwersalne gniazda aplikatorów - automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora - mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu - ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy - trwała i wytrzymała klawiatura - autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu - maksymalna indukcja: 10mT/100Gs - parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5 -8s - zakres częstotliwości: 2-60 Hz - zegar zabiegowy: 1 – 30 min - zasilanie: 230 V, 50 Hz, 580 W - wymiary sterownika: 35 x 45 x 13,5 cm - masa sterownika: 13 kg - w zestawie aplikatory szpulowe wysokoprądowe o średnicy 35 i 60 cm - stolik pod aplikator - półka pod aparat do magnetoterapii - leżanka o wym.: 50 x 50 x 180 wykonana z materiałów łatwych w myciu i dezynfekcji | 1 kpl. |
| 7 | Aparat do laseroterapii: - wybór jednostek chorobowych wg nazwy - minimum 30 programów dla sondy IR - minimum 20 programów dla sondy R - minimum 20 programów użytkownika - minimum 8 programów z częstotliwością Nogiera - minimum 30 programów z częstotliwością Volla - minimum 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących - w zestawie aplikator skanujący R + IR 35/250mW - duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu - dwie wersje o różnych mocach - trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta - regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm - regulacja położenia głowicy w dwóch osiach - automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego - siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię - wysoka jakość kółek z hamulcami - półka na sterownik i okulary - tryby pracy: programowy / manualny - duży, czytelny wyświetlacz - obsługa w trybie graficznym - system informacji kontekstowej - możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu - edycja nazw programów użytkownika - liczniki czasu pracy sond laserowych - stabilizacja i regulacja mocy sond - dwa uniwersalne gniazda sond - regulacja mocy w zakresie: 25-100 % - tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa - zakres częstotliwości: 1 – 5000 Hz - wypełnienie: 25 – 75 %, impuls 50 us - ilość programów zabiegowych: minimum 50 - ilość sekwencji zabiegowych: minimum 10 - ilość sekwencji skanera: minimum 25 - lokacje pamięci dla programów użytkownika: minimum 20 - zegar zabiegowy: max 99 : 59 min, krok 1s - zasilanie: 230 V, 50 Hz, 40 W - wymiary: 30 x 23 x 11cm - masa: 2,5 kg - kozetka lekarska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary lub biały o wym. 180 x 55 x 60 cm z regulowanym zagłówkiem, maks. obciążenie 150 kg. | 1 kpl. |
| 8 | Kompleksowa rehabilitacja kończyny dolnej i górnej: - możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej, - regulacja kąta platformy - wyposażony w pasy do mocowania urządzenia do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego - gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu - regulacja stopnia trudności ćwiczeń - długość 104 cm - szerokość 30 cm - wysokość 19 cm - wysokość z uniesioną platformą 45 cm - waga 12 kg | 1 szt. |
| 9 | Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych i górnych: - rehabilitacja ruchem pasywnym lub aktywnym - rehabilitacja kończyn dolnych i górnych - stabilizacja przedramion - stabilizacja łydek - regulacja wysokości - regulacja położenia w poziomie - regulacja promienia obrotu - mocowanie stóp za pomocą pasków - zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim - stosowanie zarówno okresowo jak i w sposób ciągły - pomiar czasu terapii - kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz funkcji - bieżący pomiar ilości obrotów terapii - bieżący pomiar zużytej energii - bieżący pomiar osiąganego dystansu - bieżąca kontrola stopnia reakcji na spastykę - bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Słupki) - bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Droga) - "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią - bieżąca kontrola kierunku rotacji - program do rehabilitacji ortopedycznej - program do rehabilitacji neurologicznej - program do rehabilitacji kardiologicznej - raportowanie wyników ćwiczenia - funkcja ułatwiająca postawienie stóp - funkcja terapii przy braku jednej kończyny - funkcja dostosowania ilości obrotów - funkcja automatycznej zmiany kierunku - funkcja wykrywania aktywności pacjenta - kółka transportowe - prosta dezynfekcja - regulowany kierunek rotacji - regulowana czułość reakcji na spastykę - regulowany kierunek spastyki - regulowana prędkość ruchu biernego - regulowana siła oporu silnika - regulowany kontrast i podświetlenie wyświetlacza - regulowana czułość mikrofonu wyłącznika akustycznego - regulowany czas ćwiczenia - rodzaj terapii kończyny górne lub dolne - wyłącznik w sterowniku - wyłącznik akustyczny - sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia - zasilanie 220 V~, 50/60 Hz - całkowicie obudowany mechanizm zamachowy - system automatycznego wyłączania w stanie spoczynku - obsługa sterownika w języku polskim (menu w języku polskim) - instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) - poziom hałasu do 70 dB - długość: 74 cm - szerokość: 46 cm - wysokość: 105 cm - waga: 32kg | 1 szt. |
| 10 | Ergometr – rowery treningowe: - wyposażone w rolki transportowe - regulowana kierownica - regulacja wysokości siodła - sterownik / komputer treningowy zasilany baterią - zakres obciążenia 1-10 (manualnie) - ciężar koła zamachowego ok. 7 kg - magnetyczny system hamowania - max. Obciążenie wagowe 130 kg - regulacja obciążenia - komputer treningowy: czas / odległość / całkowita liczba kilometrów / prędkość / częstotliwość pedałowania / zużycie energii - pomiar pulsu - czujniki dłoni - górna granica tętna - optyczny sygnał ostrzegawczy - pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | 3 szt. |
| 11 | Maty do ćwiczeń typu AIR: - WYMIAR 200 x 100 x 2,5 cm - WAGA 6 kg - antybakteryjna ochrona - tłumienie i amortyzacja - nie chłonące wody i wilgoci | 3 szt. |
| 12 | Podgrzewacz okładów cieplnych - półprzewodnikowy wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem - dno zabezpieczone przed rozwojem flory bakteryjnej - wbudowany termostat z możliwością regulacji temperatury, ukryty wewnątrz urządzenia - załącznik ZAŁ/WYŁ - zabezpieczenie przed opuszczenie pokrywy - wymiary (dłg. x szer. x wys.) 25 x 20 x 23 cm +/-2% - może pracować w dowolnym pomieszczeniu bez konieczności montażu dodatkowej wentylacji - waga - max. 9,5 kg - moc grzałki – 1000 W +/-2% - zasilanie- 230V / 50 Hz - ilość okładów o rozmiarach 25-30cm, które można ogrzać jednorazowo – 4 szt. - pojemność – 12,5 l | 1 szt. |
| 13 | Aparat do masażu limfatycznego: - regulacja siły ucisku - ciśnienie max 120 mm/Hg - rękaw do terapii kończyn dolnych - Napięcie: 230 V, 50 Hz, 0,1 A - Wymiary: 221 x 163 x 165 mm (kompresor) - Waga: ok. 2,3 kg | 1 szt. |
| 14 | Stół z elektryczną zmianą leżyska - stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, - wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. - wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. - długość: 203 cm, - wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) w zakresie: 60 – 92 cm, - szerokość: 70 cm, - regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45°, - waga: 62 kg, - maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 szt. |
| 15 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu: - możliwość ćwiczeń: w odciążeniu, z oporem, w odciążeniu z oporem. W skład zestawu wchodzi: - konstrukcja sufitowa – 1 szt., - rama główna – 1 szt., - linka 2 m – 6 szt., - linka 60 cm – 4 szt. , - linka 30 cm – 2 szt., - linka elastyczna 40cm (słaby opór) – 2 szt., - linka elastyczna 40cm (mocny opór) – 2 szt., - regulator długości linki – 6 szt., - podwieszka pod miednicę – 1 szt., - podwieszka pod głowę – 1 szt., - podwieszka udowa – 2 szt., - podwieszka – pętla – 2 szt., - bloczek – 2 szt., - podest regulowany – 1 szt., - drążek metalowy – 1 szt., - wieszak na podwieszki i linki – 1 szt. | 1 kpl. |

- WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODTAWIE ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY

- Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy: ……………………….…………………………………………………………………….

- Telefon: …………………………………………… Teleks / telefaks: …………………………………...……

- NIP: ……………………… REGON: ……………..………………………………………………………………

W związku o ubieganie się o zamówienie publiczne na:

„ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA

ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.).

…………………………, dnia: ……………………

……………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

- WZÓR WYKAZU WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW, ORAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE TE DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

- Telefon: ………………………………… Teleks / telefaks: ………………………………………………..…

- NIP: ……………………………………………… REGON: ……………………………………….……………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na:

„ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA

ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ”

oświadczam, że zrealizowałem (rozpocząłem i zakończyłem) w ciągu ostatnich 3 lat następujące dostawy:

| Lp. | Nazwa / Rodzaj | Data wykonania | Miejsce wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

…………………………, dnia: ……………………

………..…………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

- WZÓR FORMULARZA OFERTY.

Załącznik nr 5 do SIWZ

OFERTA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ

pieczęć adresowa firmy oferenta

- Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy

- dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej

im. Profesora Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2

64 – 113 OSIECZNA

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym, oznaczenie postępowania 01/10/R/2011

na:

„ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY URUCHOMIENIA

ODDZIAŁU REHABILITACJI DZIENNEJ”

- Oferujemy dostawę oraz montaż fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) sprzętu rehabilitacyjnego, wolnego od wad spełniającego normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Oferowany sprzęt rehabilitacyjny posiada wymagane świadectwa: certyfikaty, aprobaty techniczne a także posiada oznaczenie CE lub deklarację zgodności, dołączone do niniejszej oferty.

- Szczegółowy opis oferowanego sprzętu zawierają karty produktu stanowiące załącznik do niniejszej oferty.

- Wartość zamówienia netto..................................zł,

należny podatek VAT ......................................... zł,

wartość zamówienia brutto ................................zł,

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Zapoznałem się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej ofert podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.

……………………………, dnia: ……………………

…………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

KARTA PRODUKTU nr 1

Nazwa urządzenia / aparatu: PUR – przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne z osprzętem

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | kółka jezdne z hamulcem |  |
| 3 | długość: 260 cm |  |
| 4 | szerokość: 70 cm |  |
| 5 | wysokość: 204 cm |  |
| 6 | ciężarek miękki 0,50 kg -1 szt. |  |
| 7 | ciężarek miękki 1,00 kg - 1 szt. |  |
| 8 | ciężarek miękki 2,00 kg - 1 szt. |  |
| 9 | ciężarek miękki 3,00 kg - 1 szt. |  |
| 10 | „esik” metalowy - 20 szt. |  |
| 11 | kamaszek skórzany do wyciągu - 1 szt. |  |
| 12 | linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm - 6 szt. |  |
| 13 | linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm - 4 szt. |  |
| 14 | linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm - 2 szt. |  |
| 15 | linka do ćw. samowspomaganych kk. gg. dł. 225 cm - 1 szt. |  |
| 16 | mankiet nadgarstkowo-kostkowy - 1 szt. |  |
| 17 | pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 1 szt. |  |
| 18 | podwieszka dwustawowa ze skóry - 4 szt. |  |
| 19 | podwieszka pod miednicę - 1 szt. |  |
| 20 | podwieszka pod głowę - 1 szt. |  |
| 21 | podwieszka ramienna - 2 szt. |  |
| 22 | podwieszka udowa - 2 szt. |  |
| 23 | podwieszka kolanowa - 2 szt. |  |
| 24 | uchwyt metalowy na linkę - 1 szt. |  |
| 25 | kozetka lekarska wykonana z profili stalowych |  |
| 26 | malowanych proszkowo na kolor szary lub biały. |  |
| 27 | tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. |  |
| 28 | długość kozetki: 180 cm, |  |
| 29 | wysokość kozetki: 55 cm, |  |
| 30 | szerokość kozetki: 60 cm, |  |
| 31 | regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 50°, |  |
| 32 | waga kozetki: 30 kg, |  |
| 33 | maksymalne obciążenie kozetki: 150 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 34 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 36 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 37 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 38 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 39 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 40 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 2

Nazwa urządzenia / aparatu: Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | rotor z możliwością jednoczesnego ćwiczenie kończyn górnych i dolnych. |  |
| 3 | opór dawkowany w sposób płynny poprzez docisk |  |
| 4 | długość 51 cm / 76 cm, |  |
| 5 | szerokość 48 cm, |  |
| 6 | wysięgnik długość: 110 cm |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 7 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 9 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 10 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 11 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 12 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 3

Nazwa urządzenia / aparatu: Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem. Wyposażona

w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Przeznaczona

dla dzieci oraz osób dorosłych

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm |  |
| 4 | możliwość regulacji wysokości |  |
| 5 | wyposażona jest dodatkowo w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dag |  |
| 6 | obciążniki mocowane do linek za pomocą „esików” |  |
| 7 | blat: 72 x 52 cm |  |
| 8 | wysokość regulowana w zakresie: 54 – 86 cm |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 9 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 11 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 12 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 13 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 14 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 4

Nazwa urządzenia / aparatu: Lampa typu IR

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | regulacja jasności świecenia, |  |
| 3 | wyświetlacz czas / jasność, |  |
| 4 | programowanie sekwencji czas / jasność, |  |
| 5 | zegar zabiegowy, |  |
| 6 | filtry: niebieski i czerwony, |  |
| 7 | stabilna konstrukcja mechaniczna, |  |
| 8 | mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, |  |
| 9 | wymuszone chłodzenie „tubusa”, |  |
| 10 | siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra, |  |
| 11 | trwała klawiatura, |  |
| 12 | moc żarówki: 375 W, |  |
| 13 | regulacja jasności: 10 – 100 %, krok 10 %, |  |
| 14 | zegar zabiegowy: 1 – 30 min, |  |
| 15 | zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W, |  |
| 16 | wymiary: 60 x 70 x 130 cm, |  |
| 17 | waga 12 kg, |  |
| 18 | taboret na stołkach z regulowaną wysokością siedziska |  |
| 19 | średnica podstawy taboretu 60 cm |  |
| 20 | wysokość (regulowana) taboretu 42 – 56 cm |  |
| 21 | średnica siedziska 34 cm |  |
| 22 | waga taboretu 5,4 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 23 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 25 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 26 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 27 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 28 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 29 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 5

Nazwa urządzenia / aparatu: Aparat do terapii skojarzonej – elektroterapia i ultradźwięki

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | kolorowy 8 calowy ekran / monitor dotykowy |  |
| 3 | wyposażony w 2 niezależne kanały, kanały z możliwością ustalenia przebiegu pracy prądów: zsynchronizowana, alternatywna, oddzielna |  |
| 4 | pełen przekrój prądów, w tym 5 programów dla terapii skojarzonej z możliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu i zapisanie na karcie SD 1GB, |  |
| 5 | możliwość współpracy z Vaco, |  |
| 6 | parametry ustawiane indywidualnie, |  |
| 7 | możliwość stosowania obwodu CC i CV, podstawa prądu galwanicznego 0 %, 20 %, 50 %, zmiana polaryzacji manualna / automatyczna w zaprogramowanym cyklu, |  |
| 8 | trening pulsacyjny możliwość regulacji wszystkich parametrów, |  |
| 9 | szeroka baza programów specjalnych, diagnostyka i terapia porażeń, rehabilitacja mięśni, rehabilitacja sportowa, programy do stymulacji mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydolności, |  |
| 10 | programy do diagnostyki i leczenia schorzeń mięśniowych, rehabilitacja sportowa kolejność programów z automatyczną kontrolą fazy rozgrzewki, fazy treningu i fazy relaksu, |  |
| 11 | wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu anatomicznego ciała (minimum 300 wskazań terapeutycznych), |  |
| 12 | jedna głowica wieloczęstotliwościowa o wielkości 5 cm² z systemem do jednoczesnego i procentowego dawkowania częstotliwości zabiegowych, z zakresu 0,8 MHz i 2,4 MHz, (możliwość ustawienia głębokości wnikania pola ultradźwięków, co 25 %), |  |
| 13 | moc wyjściowa 3W/cm² dla głowicy 5 cm², |  |
| 14 | sprzężenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie / zmiana koloru głowicy, |  |
| 15 | tryby pracy 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, |  |
| 16 | wypełnienie 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, |  |
| 17 | waga ok. 2 kg, |  |
| 18 | kozetka lekarska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary lub biały o wym. 180 55 60 cm z regulowanym zagłówkiem, mak. Obciążenie 150 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 19 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 21 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 22 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 23 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 24 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 6

Nazwa urządzenia / aparatu: Dwukanałowy aparat do magnetoterapii

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne generujące różne pola w tym samym czasie, |  |
| 3 | typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt, |  |
| 4 | tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej, |  |
| 5 | emisja ciągła i modulowana |  |
| 6 | duża indukcja pola magnetycznego, |  |
| 7 | szeroki zakres częstotliwości, |  |
| 8 | pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników, |  |
| 9 | prosta obsługa aparatu |  |
| 10 | jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |  |
| 11 | minimum 46 jednostek chorobowych |  |
| 12 | minimum 79 programów zabiegowych |  |
| 13 | minimum 50 programów do ustawienia dla użytkownika |  |
| 14 | tryby pracy: programowy / manualny |  |
| 15 | wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa |  |
| 16 | wybór jednostek chorobowych po nazwie |  |
| 17 | zegar zabiegowy |  |
| 18 | cztery uniwersalne gniazda aplikatorów |  |
| 19 | automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora |  |
| 20 | mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu |  |
| 21 | ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy |  |
| 22 | trwała i wytrzymała klawiatura |  |
| 23 | autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |  |
| 24 | maksymalna indukcja: 10mT/100Gs |  |
| 25 | parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5 - 8 s |  |
| 26 | zakres częstotliwości: 2 – 60 Hz |  |
| 27 | zegar zabiegowy: 1 – 30 min |  |
| 28 | zasilanie: 230 V, 50 Hz, 580 W |  |
| 29 | wymiary sterownika: 35 x 45 x 13,5 cm |  |
| 30 | masa sterownika: 13 kg |  |
| 31 | w zestawie aplikatory szpulowe wysokoprądowe o średnicy 35 i 60 cm |  |
| 32 | stolik pod aplikator |  |
| 33 | półka pod aparat do magnetoterapii |  |
| 34 | leżanka o wym.: 50 x 50 x 180 wykonana z materiałów łatwych w myciu i dezynfekcji |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 35 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 37 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 38 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 39 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy | Stanął |
| 40 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 41 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 7

Nazwa urządzenia / aparatu: Aparat do laseroterapii

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | wybór jednostek chorobowych wg nazwy |  |
| 3 | minimum 30 programów dla sondy IR |  |
| 4 | minimum 20 programów dla sondy R |  |
| 5 | minimum 20 programów użytkownika |  |
| 6 | minimum 8 programów z częstotliwością Ogiera |  |
| 7 | minimum 30 programów z częst. Volla |  |
| 8 | minimum 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących |  |
| 9 | w zestawie aplikator skanujący R + IR 35/250mW |  |
| 10 | duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu |  |
| 11 | dwie wersje o różnych mocach |  |
| 12 | trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta |  |
| 13 | regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm |  |
| 14 | regulacja położenia głowicy w dwóch osiach |  |
| 15 | automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego |  |
| 16 | siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię |  |
| 17 | wysoka jakość kółek z hamulcami |  |
| 18 | półka na sterownik i okulary |  |
| 19 | tryby pracy: programowy / manualny |  |
| 20 | duży, czytelny wyświetlacz |  |
| 21 | obsługa w trybie graficznym |  |
| 22 | system informacji kontekstowej |  |
| 23 | możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  |
| 24 | edycja nazw programów użytkownika |  |
| 24 | liczniki czasu pracy sond laserowych |  |
| 25 | stabilizacja i regulacja mocy sond |  |
| 26 | dwa uniwersalne gniazda sond |  |
| 27 | regulacja mocy w zakresie: 25 – 100 % |  |
| 28 | tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa |  |
| 29 | zakres częstotliwości: 1 – 5000 Hz |  |
| 30 | wypełnienie: 25 – 75 %, impuls 50 us |  |
| 31 | ilość programów zabiegowych: minimum 50 |  |
| 32 | ilość sekwencji zabiegowych: minimum 10 |  |
| 33 | Ilość sekwencji skanera: minimum 25 |  |
| 34 | lokacje pamięci dla programów użytkownika: minimum 20 |  |
| 35 | zegar zabiegowy: max 99 : 59 min, krok 1s |  |
| 36 | zasilanie: 230 V, 50 Hz, 40 W |  |
| 37 | wymiary: 30 x 23 x 11cm |  |
| 38 | masa: 2,5 kg |  |
| 39 | kozetka lekarska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary lub biały o wym. 180 x 55 x 60 cm z regulowanym zagłówkiem, maks. obciążenie 150 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 40 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 42 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 43 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 44 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 45 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 46 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 8

Nazwa urządzenia / aparatu: Kompleksowa rehabilitacja kończyny dolnej i górnej

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej, |  |
| 3 | regulacja kąta platformy |  |
| 4 | wyposażony w pasy do mocowania urządzenia do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego |  |
| 5 | gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na podłożu |  |
| 6 | regulacja stopnia trudności ćwiczeń |  |
| 7 | długość 104 cm |  |
| 8 | szerokość 30 cm |  |
| 9 | wysokość 19 cm |  |
| 10 | wysokość z uniesioną platformą 45 cm |  |
| 11 | waga 12 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 12 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 14 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 15 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 16 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 17 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 9

Nazwa urządzenia / aparatu: Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn

dolnych i górnych

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | rehabilitacja ruchem pasywnym lub aktywnym |  |
| 3 | rehabilitacja kończyn dolnych i górnych |  |
| 4 | stabilizacja przedramion |  |
| 5 | stabilizacja łydek |  |
| 6 | regulacja wysokości |  |
| 7 | regulacja położenia w poziomie |  |
| 8 | regulacja promienia obrotu |  |
| 9 | mocowanie stóp za pomocą pasków |  |
| 10 | zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim |  |
| 11 | stosowanie zarówno okresowo jak i w sposób ciągły |  |
| 12 | pomiar czasu terapii |  |
| 13 | kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz funkcji |  |
| 14 | bieżący pomiar ilości obrotów terapii |  |
| 15 | bieżący pomiar zużytej energii |  |
| 16 | bieżący pomiar osiąganego dystansu |  |
| 17 | bieżąca kontrola stopnia reakcji na spastykę |  |
| 18 | bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Słupki) |  |
| 19 | bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Droga) |  |
| 20 | "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią |  |
| 21 | bieżąca kontrola kierunku rotacji |  |
| 22 | program do rehabilitacji ortopedycznej |  |
| 23 | program do rehabilitacji neurologicznej |  |
| 24 | program do rehabilitacji kardiologicznej |  |
| 25 | raportowanie wyników ćwiczenia |  |
| 26 | funkcja ułatwiająca postawienie stóp |  |
| 27 | funkcja terapii przy braku jednej kończyny |  |
| 28 | funkcja dostosowania ilości obrotów |  |
| 29 | funkcja automatycznej zmiany kierunku |  |
| 30 | funkcja wykrywania aktywności pacjenta |  |
| 31 | kółka transportowe |  |
| 32 | prosta dezynfekcja |  |
| 33 | regulowany kierunek rotacji |  |
| 34 | regulowana czułość reakcji na spastykę |  |
| 35 | regulowany kierunek spastyki |  |
| 36 | regulowana prędkość ruchu biernego |  |
| 37 | regulowana siła oporu silnika |  |
| 38 | regulowany kontrast i podświetlenie wyświetlacza |  |
| 39 | regulowana czułość mikrofonu wyłącznika akustycznego |  |
| 40 | regulowany czas ćwiczenia |  |
| 41 | rodzaj terapii kończyny górne lub dolne |  |
| 42 | wyłącznik w sterowniku |  |
| 43 | wyłącznik akustyczny |  |
| 44 | sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia |  |
| 45 | zasilanie 220 V~, 50 / 60 Hz |  |
| 46 | całkowicie obudowany mechanizm zamachowy |  |
| 47 | system automatycznego wyłączania w stanie spoczynku |  |
| 48 | obsługa sterownika w języku polskim (menu w języku polskim) |  |
| 49 | instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) |  |
| 50 | poziom hałasu do 70 dB |  |
| 51 | długość: 74 cm |  |
| 52 | szerokość: 46 cm |  |
| 53 | wysokość: 105 cm |  |
| 54 | waga: 32 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 55 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 56 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 57 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 58 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 59 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 60 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 61 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 10

Nazwa urządzenia / aparatu: Ergometr – rowery treningowe

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | wyposażone w rolki transportowe |  |
| 3 | regulowana kierownica |  |
| 4 | regulacja wysokości siodła |  |
| 5 | sterownik / komputer treningowy zasilany baterią |  |
| 6 | zakres obciążenia 1 – 10 (manualnie) |  |
| 7 | ciężar koła zamachowego ok. 7 kg |  |
| 8 | magnetyczny system hamowania |  |
| 9 | max. obciążenie wagowe 130 kg |  |
| 10 | regulacja obciążenia |  |
| 11 | komputer treningowy: czas / odległość / całkowita liczba kilometrów / prędkość / częstotliwość pedałowania / zużycie energii |  |
| 12 | pomiar pulsu - czujniki dłoni |  |
| 13 | górna granica tętna - optyczny sygnał ostrzegawczy |  |
| 14 | pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 15 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 17 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 18 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 19 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 20 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 21 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 11

Nazwa urządzenia / aparatu: Maty do ćwiczeń typu AIR

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | WYMIAR 200 x 100 x 2,5 cm |  |
| 3 | WAGA 6 kg |  |
| 4 | antybakteryjna ochrona |  |
| 5 | tłumienie i amortyzacja |  |
| 6 | nie chłonące wody i wilgoci |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 7 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 9 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 10 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 11 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 12 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 12

Nazwa urządzenia / aparatu: Podgrzewacz okładów cieplnych

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | półprzewodnikowy wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem |  |
| 3 | dno zabezpieczone przed rozwojem flory bakteryjnej |  |
| 4 | wbudowany termostat z możliwością regulacji temperatury, ukryty wewnątrz urządzenia |  |
| 5 | załącznik ZAŁ / WYŁ |  |
| 6 | zabezpieczenie przed opuszczenie pokrywy |  |
| 7 | wymiary (dług. x szer. x wys.) 25 x 20 x 23 cm +/-2 % |  |
| 8 | może pracować w dowolnym pomieszczeniu bez konieczności montażu dodatkowej wentylacji |  |
| 9 | waga - max. 9,5 kg |  |
| 10 | moc grzałki – 1000 W +/-2 % |  |
| 11 | zasilanie- 230 V / 50 Hz |  |
| 12 | ilość okładów o rozmiarach 25 – 30 cm, które można ogrzać jednorazowo – 4 szt. |  |
| 13 | pojemność – 12,5 l |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 14 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 16 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 17 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 18 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 19 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 20 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 13

Nazwa urządzenia / aparatu: Aparat do masażu limfatycznego

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | regulacja siły ucisku |  |
| 3 | Ciśnienie max 120 mm/Hg |  |
| 4 | rękaw do terapii kończyn dolnych |  |
| 5 | Napięcie: 230 V, 50 Hz, 0,1 A |  |
| 6 | Wymiary: 221 x 163 x 165 mm (kompresor) |  |
| 7 | Waga: ok. 2,3 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 8 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 10 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 11 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 12 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 13 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 14 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 14

Nazwa urządzenia / aparatu: Stół z elektryczną zmianą leżyska

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, |  |
| 3 | wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. |  |
| 4 | wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. |  |
| 5 | długość: 203 cm, |  |
| 6 | wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) w zakresie: 60 - 92cm, |  |
| 7 | szerokość: 70cm, |  |
| 8 | regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: - 60° + 45°, |  |
| 9 | waga: 62 kg, |  |
| 10 | maksymalne obciążenie: 150 kg |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 11 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 13 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 14 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 15 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 16 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

KARTA PRODUKTU nr 15

Nazwa urządzenia / aparatu: Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu

Typ / model:							Ilość:

Producent / kraj:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów w oferowanym sprzęcie* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| WYMAGANIA |  |  |
| 2 | możliwość ćwiczeń: w odciążeniu, z oporem, w odciążeniu z oporem |  |
| W skład zestawu wchodzi: |  |  |
| 3 | konstrukcja sufitowa – 1 szt., |  |
| 4 | rama główna – 1 szt., |  |
| 5 | linka 2 m – 6 szt., |  |
| 6 | linka 60cm – 4 szt. , |  |
| 7 | linka 30 cm – 2 szt., |  |
| 8 | linka elastyczna 40cm (słaby opór) – 2 szt., |  |
| 9 | linka elastyczna 40cm (mocny opór) – 2 szt., |  |
| 10 | regulator długości linki – 6 szt., |  |
| 11 | podwieszka pod miednicę – 1 szt., |  |
| 12 | podwieszka pod głowę – 1 szt., |  |
| 13 | podwieszka udowa – 2 szt., |  |
| 14 | podwieszka – pętla – 2 szt., |  |
| 15 | bloczek – 2 szt., |  |
| 16 | podest regulowany – 1 szt., |  |
| 17 | drążek metalowy – 1 szt., |  |
| 18 | wieszak na podwieszki i linki – 1 szt. |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 19 | Oznakowanie znakiem CE co zostało potwierdzone deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE lub wpisem do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą aparatu, urządzenia) |  |
| 21 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 22 | Okres gwarancji – nie mniej niż 24 miesiące |  |
| 23 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy (odpowiadający swoimi parametrami naprawianemu urządzeniu) na czas trwania naprawy |  |
| 24 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia na nowe – 3 |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego |  |

* Brak opisu będzie traktowana jako brak danego parametru

- WZÓR UMOWY.

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr 01/10/R/2011

zawarta w dniu ........................... 2011r.

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2007.223.1655 z póź. zm.)

pomiędzy

- Szpitalem Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży im. Prof. M. Walczaka

z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2,

wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000012233,

posiadającym nr NIP 697 -18 - 85 -702

reprezentowanym przez:

Dyrektora		- Marię Gawlińską

Główną Księgową	- Krystynę Grochowiak

zwanym dalej „Zamawiającym".

a

.....................................................................................................................................................

z siedzibą w: ..........................................., ul. ...............................................................................

reprezentowaną przez:

..............................................................................

..............................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą",

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, rok produkcji 2009 r. aparatów i urządzeń rehabilitacyjnych, przeszkolenie użytkowników, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz przeglądy okresowe, zgodnie z ofertą z dnia ................................ stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 30 września 2011 r.

§ 3

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami), stanowiąca    załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę oraz montaż sprzętu i aparatury na własny koszt.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, aprobaty techniczne, certyfikaty, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia użytkowników, pracowników Zamawiającego.

- Dostarczone sprzęty i aparatura powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania.

§6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, jest przelew bankowy.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT wynosi .............................. złotych (słownie: ...................................................................... złotych).

§ 7

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą po wykonaniu dostawy. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie deklaracja zgodności i protokół odbioru podpisany przez reprezentanta Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§ 8

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty dostawy wraz wymaganymi dokumentami (certyfikaty, świadectwa rejestracji, aprobaty techniczne) po podpisaniu protokołu przekazania.

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej dla Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone sprzęt licząc od ostatecznego odbioru dostawy na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze, zgłoszonych w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, naprawy oraz przeglądy gwarancyjne, które będą wykonywane przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego

§ 10

- Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy z winy Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji dostawy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy pzp).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie części umowy.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 14

- Niniejszą umowę strony zawierają na okres od ........................... 2011r. do 30 września 2011.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- dwa dla Zamawiającego

- jeden dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY:

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY:  ……....................................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)