Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | ZAOFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE Wypełnia wykonawca TAK/NIE/OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: 2020 |  |
| 1.1 | Nazwa i typ/model |  |
| 1.2 | Producent nazwa i kraj |  |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową . Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej , co najmniej dwa koła z blokadą |  |
|  | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4 kg |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar. |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA. |  |
|  | PEEP/CPAP. |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. |  |
|  | Wdech manualny. |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej |  |
|  | Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród trybów minimum VCV, PCV, PRVC, Bilevel |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV. |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. |  |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. |  |
|  | Pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym przy użyciu modułu. Funkcjonalność realizowana za pomocą jednego zaoferowanego modułu z możliwością podłączenia oddzielnie (nie jednoczasowo) do każdego z zaoferowanych respiratorów. |  |
|  | Częstość oddechów min.: 5-120/min |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min. 6-120 l/min. |  |
|  | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O |  |
|  | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. min. 0,5 sekundy do 15 sekund |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% |  |
|  | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. |  |
|  | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. minimum do 40 sekund. |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. minimum do 60 sekund. |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | TAK |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | TAK |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | TAK |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | TAK |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | TAK |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | TAK |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia plateau. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | TAK |
|  | Pomiar oporów wdechowych płuc pacjenta. | TAK |
|  | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | TAK |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | TAK |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | TAK |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | TAK |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | TAK |
|  | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia. | TAK |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | TAK |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów. | TAK |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | TAK |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej. | TAK |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | TAK |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem. | TAK |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | TAK |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 15 kompletnych układów | TAK |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD < 4.0 µm). | TAK |

.................................... (miejscowość),  dnia .....................		     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020

- OFERTA WYKONAWCY

- dla UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

- Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców:

- MIKRO/ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Nazwa: .........................................................................................................................................................

Siedziba/adres: .....................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Numer KRS:

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przedstawiciel Wykonawcy do kontaktów w sprawie przetargu:

imię i nazwisko: ……………………………….……

e-mail:……………………………………………….….

nr telefonu, nr faks  ……...…………………..…

- Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: dostawę respiratorów, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020  oferuję 3 szt. respiratorów wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu obsługującego oraz 1 szt. modułu pomiaru kalorymetrii wymiennego między respiratorami, zgodnie z wymogami i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę jak niżej:

| Zaoferowana cena w złotych brutto | Okres udzielonej gwarancji (w miesiącach) | Dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (min. 8 lat, liczone od upływu terminu gwarancji) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że posiadam wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą oferowanych urządzeń.Oferowane przeze mnie wszystkie urządzenia zostały wprowadzone do obrotu i na rynek,na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego. Dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty na potwierdzenie powyższego, na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie postępowania lub w trakcie obowiązywania umowy, jeśli zostanie zawarta.

- Oświadczamy, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena oferty brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5 – 17 Ustawy z 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.).

- Oświadczam, że*

wybór ww. oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

wybór ww. oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego :

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (wskazać wartość podatku) ………………………………………………………………………………………..…

(□  zaznaczyć „X” odpowiednio)

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że:

  - przedmiotowe zamówienie zrealizuję zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym określonymi we wzorze umowy,

  - przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 20.11.202 r.,

  - uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni,

  - akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do Oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,

  - jestem w stanie przedstawić wymagane oświadczenia i dokumenty na żądanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki,

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*: (wypełnić, jeżeli dotyczy)

| Określenie zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez podwykonawcę | Nazwa i adres Podwykonawcy jeżeli dotyczy: KRS/ NIP/PESEL |
| --- | --- |

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ______ - niezłączone z ofertą w sposób trwały - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. W załączeniu dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”, o której mowa w  SIWZ i oświadczamy, że:

- Znam i przestrzegam wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”;

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- Przekazywane przeze mnie dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 
z niniejszym postępowaniem.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297 Kodeksu  Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

- Nie będę składać wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, ponieważ wymagane oświadczenia lub dokumenty:

posiada zamawiający …………………………………………………………...…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...…*

jest możliwość uzyskania ich samodzielnie z następujących bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: ………...

…………………………………………………………………………………………………………………...………………….

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia					str. ...................

- Pełnomocnictwo*								str. ...................

- Dokumenty potw., że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*	str. ...................

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020

Wykonawca/Wykonawy:

………………………………………………

……………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ RESPIRATORÓW” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................... (miejscowość),  dnia .....................		     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ………………………………….. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) (należy wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia wymienioną w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

.................................... (miejscowość),  dnia .....................		     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Wykonawca wypełnia tylko w przypadku, gdy zaistnieją w/w okoliczności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................... (miejscowość),  dnia .....................		     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy 15/UCMMiT/PN/2020

Wykonawca/Wykonawcy:

…………………………………..…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  (tekst jednolity DZ. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.)

Z INNYMI WYKONAWCAMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W  POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ RESPIRATORÓW”

Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu*

Oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu:*

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

W przypadku  złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  w ramach której wykonawcy złożyli odrębne oferty /oferty częściowe, wykonawca może  przedstawić dowody,  że powiązania  z innymi  wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o przedmiotowe zamówienie

Załączniki/dowody:

………………..

………………..

.................................... (miejscowość),  dnia .....................		     ……..………........................................................

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Niepotrzebne skreślić

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znani)

w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 (należy je przekreślić).