Włoszczowa 2014-05-23

Znak D.O.A.T.: 61/05/2014

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych                    dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie       Znak sprawy: 10/05/2014

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, o poziomie AQL- 0,65; anatomiczny kształt, oburęczne, teksturowana powierzchnia, wzmocniony rolowany mankiet; oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii IIIa; długość min. 300mm dla rozmiarów S-L; grubość na końcach palców 0,33+/-0,02; spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I-II-III, ASTMF 1671?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 8   poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, stosowane w systemie podwójnym do procedur wysokiego ryzyka lub pojedynczo do długich zabiegów, sprzedawane jako 2 oddzielne pary, które razem tworzą system podwójny, składający się z wewnętrznej rękawicy w kolorze niebieskim oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu; mikro-chropowata powierzchnia na dłoniach i na palcach ; obie rękawice pokrywane  wewnętrznie warstwą syntetycznego polimeru, długość rękawic min. 290mm, mankiet prosty, rolowany. AQL- 0,65, spełniające normy EN 455-1,2,3, ASTMF 1671, rozmiary od  6 do 9?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, w pakiecie 3 poz. 1, szwu syntetycznego, wchłanianego, wykonanego z kopolimeru glikolidu i L-Laktydu, powlekanego kopolimerem glikolidu i L-laktydu o okresie wchłaniania 56-70 i podtrzymywania 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i 2 szwu syntetycznego, monofilamentowego, wykonanego z glikonatu. Okres podtrzymywania – 50 % po 13, 14 dniach. Okres wchłaniania 60-90 dni.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i 2 nici o długości 70 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet Nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, nylonowy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet Nr 2, poz. 1 – 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę w kolorze niebieskim.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Pakiet Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o wytrzymałości węzła 75% po 14 dniach i 50% po 21 dniach oraz całkowitym okresie wchłaniania 60 – 70 dni.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet Nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 90 – 120 dni.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy w § 4 ust 1 i ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 i doda zapisy w ust 1: „ jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego”; w ust 2: „jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy” oraz ustanowi w ust 3 kary umowne naliczane od wartości brutto niezrealizowanej części

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 14

Pakiet 8, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowana rękawicy o grubości na palcu min.0,24mm, długości min. 292mm, AQL 0.65 o teksturze biszkoptowej na całej powierzchni z mikroteksturą na palcach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie 5 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90-120 dni, o okresie podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach ok. 20-30% po 14 dniach?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 5 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 70cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Zadanie 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe odporne na rozdarcia i przekłucia  z grubością na palcach 0,4mm spełniające pozostałe parametry SIWZ ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne jałowe z grubością na palcu 0,33mm i długością 280mm spełniającą pozostałe parametry SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawic chirurgiczne w kolorze naturalnego lateksu z grubością na palcu 0,22mm na dłoni 0,20mm na mankiecie 0,18mm oraz długości 285mm z powierzchnią zewnętrzną polimerowaną ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 6, poz. 1

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do wysokiego ryzyka, lateksowych, bezpudrowych o grubości na palcach 0,27mm, podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, pakowanych w dyspenserze po 50 par (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), z podziałem na prawą i lewą dłoń, w rozmiarach 7, 7.5, 8 które odpowiadają rozmiarom S, M, L.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 7, poz. 1

Pytanie 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z naturalnego lateksu z wewnętrznie silikonowane, bezpudrowe, w kolorze brązowym. Zawierają mniej niż 50 μg/g protein lateksowych. Szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania

Mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,32 mm, Dłoń min. 0,21 mm, Mankiet min. 0,21 mm. Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm. AQL po zapakowaniu < 1,0

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych poliisoprenowych, bezpudrowych, kremowych, AQL < 1,0: szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu, grubość: Palec 0,31 mm, Dłoń min. 0,21 mm, Mankiet min. 0,19 mm, średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm, zgodność z normami EN 455, EN 374, ASTM F 1671

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 8, poz. 1

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania, w kolorze zielonym, grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni 0,18mm, mankiecie 0,14mm, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, spełniających pozostałe parametry SIWZ Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci. AQL: 1,0. Poziom protein lateksowych: <20 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,25; Dłoń - 0,21; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: dla rozm: 5 ½, 6, 6 ½ 265 mm, rozm. 7, 7 ½ i 8 275 mm, rozm.: 8 ½ i 9 280 mm, kolor biały

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. AQL:1,0, poziom protein lateksowych: <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium) Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,26 ±0,01; Dłoń - 0,21 ±0,02 mm; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: 270-285 mm, kolor biały

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Do SIWZ

Pytanie 28

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 29

Czy zamawiający wymaga zamieszczenia w oświadczeniu wykonawcy o spełnieniu przez oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny wymagań określonych przez zamawiającego nazw producentów oraz numerów katalogowych oferowanego sprzętu medycznego umożliwiających weryfikację zgodności właściwości i parametrów z przedmiotem zamówienia?

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź

Tak.