Włoszczowa 2015-04-20

Znak D.O.A.T.: 34/04/2015

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku                   dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy: 08/04/2015

Pytanie 1

Zestawienie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe bez pudru nie polimerowane ale z niską zawartością protein poniżej 20 ug/g pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zestawienie nr3

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3;  zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 60 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 5 lat; o grubości min. 0,16mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 9N, bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 260 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 270 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zestawienie nr4

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe bez pudrowe; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3; zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 25 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 3 lata; o grubości 0,19 – 0,23mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 12N; z wewnętrzną powłoką syntetyczną bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 265 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 275 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zestawienie nr5

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe bez pudrowe; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3; zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 25 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 3 lata; o grubości 0,19 – 0,23mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 12N; z wewnętrzną powłoką syntetyczną bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 260 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 270 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zestawienie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza rękawiczki nitrylowe jedynie jako wyrób medyczny pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy  zestawienia nr 1

Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych, chlorowanych , o zawartości protein poniżej 50 µg/g zgodnie z norma EN 455. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zestawienia nr 2

Proszę o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych, o zawartości protein poniżej 110 µg/g zgodnie z norma EN 455. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Zestawienie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe polimerowane z poziomem protein poniżej 50 µg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zestawienie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane z poziomem protein poniżej 100 µg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zestawienie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane z poziomem protein poniżej 70 µg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Zestawienie nr 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z poziomem protein poniżej 50 µg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Zestawienie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zestawienie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,20 +/-0,02 mm, mankiecie 0,17 +/- 0,02, AQL ≤ 1,0 oraz o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym był numer i adres Jednostki Notyfikowanej

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Wzór umowy § 1 ust 1

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )

Zwracamy się także  z prośbą o podanie umiejscowienia pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (piwnica, piętro).

Odpowiedź

Tak – parter.

Pytanie 15

Wzór umowy § 7 ust. 2

Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków  i wymianu towaru na wolny od wad do 5-7 dni. Termin 3 dni jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odpowiedź

Tak – do 5 dni roboczych.

Pytanie 16

Wzór umowy § 9 ust 4

Prosimy o odniesienie kar, o których mowa w § 9 ust. 4  do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taka samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o zawartości protein max 32,01µg/g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o zawartości protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o zawartości protein poniżej 110µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 100µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne w opakowaniach a’200szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były przebadane zgodnie z ASTM F 1671?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur wysokiego ryzyka o grubości na palcu 0,40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne o grubości na palcu 0,33mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, polimeryzowane obustronnie, o grubości na placu 0,23mm, na dłoni 0,20mm, na mankiecie 0,18mm o długości min. 285mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe z nr jednostki notyfikowanej bez jej adresu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne chlorowane od strony wewnętrznej i polimeryzowane obustronnie w opakowaniach a’200szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe lateksowe bezpudrowe o maksymalnej zawartości protein 100 µg/g?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe lateksowe pudrowane o maksymalnej zawartości protein 200 µg/g?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL = 0,65; białko  ≤ 25µg/g,  długość min. 250mm, mankiet prosty rolowany, rozmiary 6-9?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL =  0,65, białko poniżej 20µg/g, długość min. 250, mankiet prosty rolowany, rozmiary 6-9

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm 0.07 ± 0,01 czubki palców mm 0.10 ±0,01 rękaw mm 0.06 ± 0,01/

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe do procedur wysokiego ryzyka jednorazowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane wewnętrznie, AQL- 0,65, kolor ciemno niebieski, anatomiczny kształt, oburęczne, teksturowana powierzchnia, wzmocniony rolowany mankiet, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, min. długość 300mm dla rozmiarów S-L oraz min.240mm dla rozmiaru XL, grubość dłoni: 0,32+/-0,02; na końcach palców: 0,33+/-0,02; mankiet: 0,22+/-0,02. Spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I-II-III, ASTMF 1671. Rozmiary  S-XL?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 11   poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych neoprenowych jednorazowych, bezpudrowych, polimeryzowanych, o teksturowanej powierzchni, długi mankiet- 300mm, w kolorze zielonym. Mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców. Odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, z godnie z normą ASTMF1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3. Rozmiary: od 6 do 9.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne lateksowe stosowane w systemie podwójnym do procedur wysokiego ryzyka lub pojedynczo do długich zabiegów. Jednorazowe, bezpudrowe, sprzedawane jako 2 oddzielne pary, które razem tworzą system podwójny, składający się z wewnętrznej rękawicy w kolorze niebieskim oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu Oznaczenie prawej i lewej dłoni nadrukowane na mankiecie, zakrzywione palce, mikro-chropowata powierzchnia na dłoniach i na palcach . Obie rękawice pokrywane  wewnętrznie warstwą syntetycznego polimeru , następnie chlorowane oraz zanurzane w  polimerze na bazie wody, co zapewnia nawilżenie dłoni i łatwe, wygodne zakładanie rękawicy nawet na wilgotne dłonie. Rękaw min. 290mm. Mankiet prosty, rolowany. AQL- 0,65. Spełniające normy EN 455-1,2,3, ASTMF 1671. Rozmiary: od  6 do 9?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, chlorowane , poziom AQL= 1,5, zgodne z normą EN 455, grubość pojedynczej ścianki : palec  0,11 – 0,12 mm, dłoń 0,08-0,09 mm, lekko teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Zadanie nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-280mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Zadanie nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 265-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Zadanie nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 265-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Zadanie nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,1mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania a’200szt.,  z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Zadanie nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do wysokiego ryzyka, lateksowych, bezpudrowych o grubości na palcach 0,27mm, podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, pakowanych w dyspenserze po 50 par (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), z podziałem na prawą i lewą dłoń, w rozmiarach 7, 7.5, 8 które odpowiadają rozmiarom S, M, L.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,32mm i o lepszym parametrze AQL niż opisany: AQL<1, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Zadanie nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika, lateksowo-nitrylowej o grubości na palcu 0,25mm, dłoni ≥20mm, mankiecie 0,18mm, całkowicie wolnych od protein lateksu w obszarze styku powierzchni z dłonią użytkownika, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy o grubości na palcu 0,23, na dłoni 0,23, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Zadanie nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania, w kolorze zielonym, grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni 0,18mm, mankiecie 0,14mm, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, spełniających pozostałe parametry SIWZ Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Zadanie nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych pakowanych a’200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, o grubości na palcu 0,11 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości na palcu 0,1 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Do SIWZ

Czy zamawiający wymaga zamieszczenia w oświadczeniu wykonawcy o spełnieniu przez oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny wymagań określonych przez zamawiającego nazw producentów oraz numerów katalogowych oferowanego sprzętu medycznego umożliwiających weryfikację zgodności właściwości i parametrów z przedmiotem zamówienia?

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 52

Pakiet 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,35-0,37mm., pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,19-0,20mm. Na dłoni 0,17-0,18mm, na mankiecie 0,13-0,14mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze niebiesko-zielonym o grubości na palcu 0,19mm., na dłoni 0,18mm, na mankiecie 0,13mm, poziom protein poniżej 30µg/g.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Dotyczy wszystkich pakietów

Czy na potwierdzenie parametrów grubości rękawic, zawartości protein, AQL Zamawiający będzie żądał dokumentów (folderów reklamowych/badań producenta/kart katalogowych) lub zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do potwierdzenia parametrów oferowanego asortymentu po otwarciu ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kart katalogowych.

Pytanie 56

Prosimy o modyfikację zapisu § 1 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Powyższy zapis ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do produktów leczniczych.”

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 57

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 7 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 58

Prosimy o wykreślenie § 10 ust. 6 projektu umowy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 59

Prosimy o dodanie do § 2 ust. 3 projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 60

Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości poziomu protein ≤80 µg/g, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 61

Pakiet 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. Dla rozmiarów 7; 7,5 i 8 min. 270 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne  o zawartości protein ≤ 50 µg/g oraz o długości rękawic min. 260 mm (dla rozmiarów nr 6 i 6,5), min. 270 mm dla rozmiarów 7; 7,5; 8, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne  o zawartości protein ≤ 50 µg/g oraz o długości rękawic min. 270 mm dla rozmiarów  7; 7,5; 8 , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 64

Pakiet 7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia zgodności z normą ASTM F 1671? Rękawice nitrylowe nie są polecane do kontaktu z patogenami przenoszonymi przez krew, w takim razie nie ma powodów, aby Zamawiający stawiał wymagania zgodności z ww. normą.

Odpowiedź

Pakiet ten dotyczy rękawic winylowych.

Pytanie 65

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze 
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

- Tak.

- Pytanie 66

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w par. 9 ust. 4 do 5% wartości określonej w par. 2 ust. 1. ?

Odpowiedź

- Nie.

- Pytanie 67

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź

- Zgodnie z § 5 umowy.

- Pytanie 68

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

- Nie.

- Pytanie 69

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź

Nie.