Włoszczowa, dnia 15 grudnia 2015 roku

D.O.A.T.: 106/12/2015

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego  dla Zespołu Opieki  Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy :18/11/2015

Pytanie 1

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów oraz uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza wymaganiami określonymi w siwz, wyroby medyczne najwyższej jakości jako wyroby produkty równoważne/tożsame, i tak odpowiednio:

Pakiet 3-1 Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego

| Lp. | Wymaganie siwz | Tożsame/równoważne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień tytanowy - Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. | Trzpień tytanowy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka niepolerowana, stożek 12/14, zamiennie Trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). wymagana opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu. | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, w wersji standard i 15 stopni, o bardzo wysokiej porowatości, możliwe dwa systemy mocowania wkładek , dostępna w wersji z zaślepionymi fabrycznie otworami, do każdej panewki zaślepka otworu montażowego. |
| 3 | Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm w 6 rozmiarach długości szyjki. | Bez zmian |
|  | Głowa COCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | Bez zmian |
|  | Głowa, Zr Nb ze stopu cyrkonu z niobem, dla pacjentów uczulonych na jony metali. | Głowa ceramiczna dla pacjentów uczulonych na jony metali. |
| 4 | Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm;. | Bez zmian |
| 5 | Śruby panewkowe | Bez zmian |
| 6 | Zaślepka otworu | Bez zmian |

Pakiet 3-2.Endoproteza cementowa i bipolarna stawu biodrowego.

| Lp. | Wymaganie siwz | Tożsame/równoważne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (135stopni i 126 stopni). Wersja standard w 9 rozmiarach między – 125mm – 160mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między– 131mm-160mm. | Trzpień cementowy gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (137,5 stopni i 125,4 stopni). Wersja standard i lateralizowana w 9 rozmiarach między – 125mm – 162mm. |
| 2 | Głowa bipolarna w rozmiarach 40mm-73mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. | Głowa bipolarna w rozmiarach 41 mm-61mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. |
| 3 | Głowa stalowa SSt o średnicach 28mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | Głowa stalowa CoCr o średnicach 28mm w 5 rozmiarach długości szyjki. |
| 4 | Panewka polietylenowa z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski. | Panewka polietylenowa z angulacją 10 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 58 mm średnicy, ze skokiem co 2mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski. |
| 5 | Korek zamykający kanał szpikowy – op 3szt | Korek zamykający kanałowy polietylenowy pakowany pojedynczo. Aby zachować konkurencyjność oferujemy 60 szt. korków |

Pakiet 3 - 3 Endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa

| Lp | Wymaganie siwz | Tożsame/równoważne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy – ze stopu tytanu, klinowatego kształtu typ Zweymuller w 11 rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej o długości 170mm – 227mm | Trzpień rewizyjny bezcementowy – ze stopu tytanu, klinowatego kształtu typ Zweymuller w 11 rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej o długości 130mm – 197mm |
| 2 | Trzpień modularny rewizyjny wykonany z Ti6AI4V z modularną szyjką zapewniające 54 opcje centrum rotacji głowy. Możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych HA lub STIKTITE, wypełniający bliższą część kości udowej o rozmiarze XS, S,M,L. Trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim użebrowaniem zapewniającym dystanse blokowania, w rozmiarach o długości 240mm oraz 300mm oraz średnicy w przedziale 12 – 27mm ze skokiem co 1mm . | Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14. |
| 3 | Szyjka modularna do trzpienia rewizyjnego, 5 wersji, 7 opcji szyjkowych, wykonaną z CoCr w 5 opcjach (Standard, HO, HO+10, Anteverted prawa oraz lewa). | System z pozycji 2 nie wymaga użycia wymienionych elementów. Prosimy o modyfikację arkusza cenowego |
| 4 | Kołnierz trzpienia rewizyjnego w czterech grubościach. |  |
| 5 | Panewka bezcementowa rewizyjna – dedykowana do trudnych pierwotnych i rewizyjnych przypadków. Tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 48mm – 80mm ze skokiem co 2mm w wersji press – fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki. Gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemami zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, wielootworowa – śruba lub zaślepka do każdego otworu . | Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm – 66mm. Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzaskująca się w czaszy. |
| 6 | Wkładka typu constrained dająca możliwość stałego połączenia trzpienia z panewką w przypadku zwichnięcia głowy. Dedykowana do panewek w rozmiarze 52-70, akceptująca głowy 22mm i 28mm w zależności od średnicy wkładki. | Wkładka typu constrained dająca możliwość stałego połączenia trzpienia z panewką w przypadku zwichnięcia głowy. Dedykowana do panewek w rozmiarze 52-68, akceptująca głowy 32 i 36 mm w zależności od średnicy wkładki. |
| 7 | Koszyk wzmacniający – dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44mm do 68mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. | Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach. |
| 8 | Kabel rewizyjny – ze stopu CoCr, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne kluczem imbusowym , lub bez zapięcia. | Linka z plecionki drutów stalowych z zaciskiem lub bez. Zacisk umożliwiający jednorazowe zablokowanie linki stalowej. |
| 9 | Płytka trzpieniowa tytanowa prosta – w 3 długościach: 150, 200, 250mm. Płytka nakrętarzowa tytanowa w 4 wersjach długości na 3,5,8 i 11 kabli. W płytkach znajdują się zamki umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie. | Płyta stalowa prosta do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych w rozmiarach 110, 160,210,260 i 310 mm Płyta typu hak krętarzowy w dwóch wersjach medium i large |

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 3 – 3 Endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 część 3-3 (endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa) wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.