Pakiet nr 2

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 1 szt.

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW |  | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia |  | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  | Podać |  |
| 3 | Producent |  | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej |  | Tak |  |
| 7 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) |  | Tak |  |
| 8 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  | Tak |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna |  | Tak |  |
| 10 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji |  | Tak |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek |  | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  | Tak |  |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml |  | Tak, podać |  |
| 15 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min |  | Tak, podać |  |
| 16 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% |  | Tak |  |
| 17 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu |  | Tak |  |
| 18 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml |  | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | Tak |  |
| 20 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  | Tak |  |
| 21 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  | Tak |  |
| 22 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  | Tak |  |
| 23 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu |  | Tak |  |
| 24 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość programowania nazwy oddziału |  | Tak, podać |  |
| 26 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) |  | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |  |
| 28 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |  |
| 29 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |  |
| 30 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |  |
| 31 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |  |
| # 32 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |  |
| 33 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |  |
| 34 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |  |
| 36 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |  |
| 37 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| 38 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |  |
| 39 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |  |
| 40 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, podać |  |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |  |
| 3 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |  |
| 4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |  |
| 5 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |  |
| 6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.