Załącznik nr 3

Parametry techniczno-funkcjonalne

Rekondycjonowany videogastroskop  – 1 szt.

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW |  | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa urządzenia |  | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  | Podać |  |
| 3 | Producent |  | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| 5 | Rekondycjonowany |  | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej |  | Tak |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Kąt obserwacji: 1400 |  | TAK, podać |  |
| 2 | Głębia ostrości: min. 2 - 100 mm |  | TAK, podać |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,2 mm |  | TAK, podać |  |
| 4 | Długość robocza: min. 1030 mm |  | TAK, podać |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 9,2 mm |  | TAK, podać |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm |  | TAK, podać |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę. 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 |  | TAK, podać |  |
| 8 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) |  | Tak |  |
| 9 | Technologia: wbudowany przetwornik obrazu CCD |  | Tak |  |
| 10 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe |  | Tak |  |
| 12 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop - procesor |  | Tak |  |
| 14 | Typ konektora: jednogniazdowy |  | Tak |  |
| 15 | Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie kompatybilne do będącego na wyposażeniu Szpitala procesora wizyjnego: typ/model EVIS EXER II rok produkcji 2008, źródło światła CLE-165, producent Olympus |  | Tak |  |
| 16 | Licznik ilości wykonywanych badań |  | Tak |  |
| 16 | Menu w języku polskim. |  | Tak |  |
| 17 | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim |  | Tak |  |
| 18 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych 93/42/EEC |  | Tak |  |
| IV. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach na całość włącznie z kamerą (wymagany min. 12 m-cy) | Tak, podać |  |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny wykonywany przez serwis w Polsce | Tak |  |  |
| 3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h w dni robocze | Tak, podać |  |  |
| 4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany zepsutego modułu/ części na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) | Tak |  |  |
| 6 | Montaż i szkolenie personelu w terminie ustalonym z Zamawiającym | Tak |  |  |
| 7 | Dokumentacja obsługi użytkownika urządzenia w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | Tak |  |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny i dostępność części przez okres 3 lat od daty sprzedaży | Tak |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

/pieczęć firmowa Wykonawcy/                                        		podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/