Znak: DOAT/78/10/2011                                                              Włoszczowa dnia, 28.10.2011

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

medycznego jednorazowego użytku dla SP Zespołu Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie.

##### Znak: 15/10/2011

Pytanie nr 1

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego - antywirusowego, biologicznie czystego  bez  wymiennika ciepła i wilgoci, mechanicznego, z membraną hydrofobową, harmonijkową, o  powierzchni filtracji 630 cm2, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, wadze filtra do 45g, do zamocowania między respirator,  a układ pacjenta od strony aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji 19,25 cm2 i skuteczności nawilżania 31 mg/H20 przy VT 500 ml, sterylnego, elektrostatyczne warstwa filtrująca, objętość martwa maks 35 ml, skuteczność filtracji min 99,9999%, port kapno, waga filtra 31 g , filtr dla dzieci i dorosłych od objętości oddechowej 150-1000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego jednoświatłowego systemu do odsysania 10, 12, 14i 16 CH – czas użytkowania systemu 72 h, z podwójnie obrotowym adapterem kątowym 45 stopni bez portu MDI, cewnik długości 54 cm, elastyczny, skalowany jednostronnie co 1cm, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu, bez gładkiego łącznika typu martwa przestrzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik był pozbawiony DEHP?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych rozmiarów: 3 (30-50kg), 4 (50-70kg), 5 (70-100kg).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje masek krtaniowych z portem gastrycznym na sondę min. 14Fr?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 19

Prosimy o dopuszczenie przedłużacza do obwodu oddechowego , do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy z pamięcią kształtu, złącza 22 mm F – 22 mm M/15 mm F, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii , sterylnego z PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650 ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzone badaniami klinicznymi zastosowanie wody przez okres minimum 28 dni do wielu pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 9

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny C, poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 22, 24, 25

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny D obwody oddechowe, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego o śr 22 mm do respiratora dł. 180cm, z kolankiem, z portem kapno., o wydajności ogrzania powietrza wdychanego min 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min.,  oporze wdechowym max 0,16 cm H2O i wydechowym max 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm, waga układu 250 g , wykonany z PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny D obwody oddechowe, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem, z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym, o wydajności ogrzania powietrza wdychanego min 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min.,  oporze wdechowym  max 0,16 cm H2O i wydechowym max 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm,  waga układu bez akcesoriów 250 g, wykonany z PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny D obwody oddechowe, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby rura wydechowa do podłączenia do respiratora lub aparatu do znieczulenia była rozciągliwa do 50 cm co ułatwia połączenie z  odpowiednim urządzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny D obwody oddechowe, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby obwód oddechowy posiadał niebieskie elastyczne złącza, ułatwiające zamocowanie oraz zapobiegające zsuwaniu się?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 14

Załącznik nr 13 – Sprzęt anestezjologiczny D obwody oddechowe, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby obwód oddechowy był pozbawiony DEHP?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu 3 pozycji nr 2.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 z pakietu nr 3 i utworzy odrębny pakiet oraz, czy dopuści  w pozycji nr 2 elektrody owalne o średnicy 60 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu 13 pozycji nr 2, 3, 4 b, 19, 24.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2,3,4b,19 i 24 z pakietu nr 13 i utworzenie odrębnego pakietu zawierającego w/w pozycje. Podział zadania pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu 13 pozycji nr 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego , mechanicznego filtra  o wadze 47 g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu 13 pozycji nr 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego:

- standardowego filtra dla dorosłych (zakres objętości oddechowej – 300 – 1500) z przestrzenią martwą 55 ml.

- filtra pediatrycznego - zakres objętości oddechowej – 75 – 500, z przestrzenią martwą 25 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu 13 pozycji nr 2, 3, 19, 24.

Prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych, dzięki zastosowaniu specjalnych procedur „Manufacturer clean”. Oferowane rozwiązanie jest porównywalne z wymaganym dostarczeniem sterylnych produktów ponieważ po otwarciu opakowania na oddziale IT bądź na bloku operacyjnym produkty tracą sterylność i pozostają jedynie mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu 14 pozycji nr 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego współosiowego – system rura w rurze, spełniający pozostałe wymogi specyfikacji. Proponowane rozwiązanie pozwala w pełni  w przeciwieństwie do rur dzielonych membraną) wykorzystać strumień powietrza wydechowego do ogrzewania powietrza wdechowego, zapewnia również całkowitą rozdzielność linii wdechowej  i wydechowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu 14 pozycji nr 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie anestetycznego  zestawu oddechowego  z oddzielnie pakowanym układem oddechowym - współosiowym – system rura w rurze (opis  w pytaniu - pozycja nr 1, pakiet 14) oraz systemem worka z dodatkową rurą, spełniający pozostałe wymogi specyfikacji. Indywidualne pakowanie układu oddechowego i systemu worka z dodatkową rurą pozwala na ich dowolne wykorzystanie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza