Znak: DOAT/79/10/2011                                                              Włoszczowa dnia, 28.10.2011

Dotyczy: Sprostowanie do pytań do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

medycznego jednorazowego użytku dla SP Zespołu Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie.

##### Znak: 15/10/2011

Sprostowanie odpowiedzi do pytań w piśmie z dnia 28.10.2011 Znak: DOAT/78/10/2011

Numer pytań: 10 i 11

Odpowiedziano Zamawiający nie dopuszcza a prawidłowa odpowiedź to:

Dopuszcza z zastrzeżeniem iż wymaga oporu przepływu przy przypływie 10l/min na ramieniu wdechowym max 0,15 cm/H2O a na ramieniu wydechowym 0,16 cm/H2O

Numer pytania: 12

Odpowiedziano Zamawiający nie dopuszcza a prawidłowa odpowiedź to:

Zamawiający wymaga aby ten odcinek mieścił się w zakresie 35 do 50 cm oraz był nierozciągliwy aby uniknąć podczas pociągania niedrożności tego odcinka

Numer pytania: 13

Odpowiedziano TAK a prawidłowa odpowiedź to:

Zamawiający nie określa koloru złączy (nie ma znaczenia) wymaga aby złącza były szczelne nie zależnie od tego czy są sztywne czy elastyczne

Numer pytania: 14

Odpowiedziano TAK a prawidłowa odpowiedź to:

Zamawiający nie wymaga był wolny od DEHP