SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   O WARTOŚCI   SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130 000 EURO:

Na dostawę, instalację i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego z zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym  przetwarzaniem obrazu oraz  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS.

ZNAK SPRAWY: 01/01/2012

# Włoszczowa 24 stycznia 2012 roku

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WRUNKÓW  ZAMÓWEINIA

- W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia  publicznego  zgodnie  z  Ustawą   Prawo  zamówień  publicznych   z  dnia  29  stycznia  2004r   (Dz. U. z 2010 r.  Nr  113 poz. 759  wraz  z późniejszymi zmianami)  zapraszamy do złożenia oferty .

- Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz “Ustawa” bez wyraźnego wskazania jej daty publikacji lub dziennika Ustaw, w którym się ukazała, należy go Ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1.

3)   Specyfikacja  Istotnych   Warunków   Zamówienia  zwana   w  dalszej  treści -  SIWZ  zawiera

istotne warunki   Zamawiającego   w   postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia   publicznego : -

Dostawa, instalacja i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego

z    zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym przetwarzaniem obrazu oraz  dostawa, instalacja

i uruchomienie systemu RIS/PACS.

#### Informacje o Zamawiającym:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego28, 29-100 Włoszczowa

Tel. (41) 3883800; fax. (41) 3883858

email: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w skład, którego wchodzi Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II pierwszego poziomu referencyjnego (na podstawie delegacji art. 31 c pkt. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Dz. U. Nr 28 poz. 153, Dz. U. z 1998 r. Nr 177 poz. 756/ oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r./ Dz. U. Nr 164 z 31 grudnia 1998 r w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych) w liczbie 305  łóżek.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie obsługuje rocznie ponad 14 000 pacjentów opieki stacjonarnej (dane bez Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i 3000 pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), oraz 77 000 pacjentów opieki ambulatoryjnej, około 30% tych pacjentów stanowią mieszkańcy ościennych gmin województw łódzkiego i śląskiego.

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości szacunkowej,  która  przekracza  wyrażoną  w  złotych   równowartość  kwoty  określonej  w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

Kod Główny – CPV 33111800-9 – diagnostyczny system rentgenowski.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno – płucnego z    zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym przetwarzaniem obrazu oraz  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS opisanego w załączniku nr 7, oraz zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia dla tego aparatu według Projektu aranżacji przedstawionego w załączniku nr 6 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń do przeprowadzenia adaptacji oraz do uruchomienia przedmiotu zamówienia. Prace adaptacyjne obejmują:

Demontaże i wyburzenia

1.Demontaż starych inst. elektrycznych

2.Demontaż starych inst. wod-kan

3.Demontaż grzejników inst. c.o

4.Wyburzenie ścian wewnętrznych oraz zabudów

5.Skucie płytek z ścian oraz podług

6.Utylizacja gruzu i odpadów

Prace adaptacyjne

1.Wykonanie nowych ścianek w/g aranżacji pomieszczenia

2.Wykonanie wzmocnienia stropu pod stół oraz statyw RTG

3.Wykonanie kanałów kablowych w/g dostawcy RTG

4.Wykonanie projektu osłon oraz osłon w/g zatwierdzonego projektu

5.Wymiana drzwi wejściowych ochronnych 110 cm.

6.Montaż drzwi ochronnych 2 szt. 90 cm. 1 szt. 100 cm.

7.Montaż okna ochronnego 2 szt. 60x40

8.Wykonanie podejść pod umywalkę wraz z zabudową (wyk. fartucha z kafelek)

9.Wykonanie sufitów podwieszanych higienicznych

10.Wykonanie ośw. Sufitowego (lampy z zapłonem EVG)

11.Wykonanie gniazd 230v w pracowni oraz sterowni

12.Wykonanie i montaż rozdzielni dla RTG z wyposażeniem

13.Wykonanie inst. interkom

14.Wykonanie inst. ostrzegawczej oraz wyłączników awaryjnych

15.Wykonanie gładzi na ścianach

16.Gruntowanie oraz malowanie ścian farbami zmywalnymi lateksowymi

17.Wykonanie wylewek samopoziomujących

18.Wykonanie podłoża z  pcv

19.Przełożenie istniejącej rozdzielki elektrycznej (skopi)

20.Wykonanie inst. Wentylacyjnej w/g norm

21.Przygotowanie drogi transportowej dla urządzenia RTG

22.Wykonanie sieci strukturalnej

23.Wykonanie zasilania głównego

24.Wykonanie zawiesia sufitowego

25.Wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych

26.Malowanie pomieszczenia (skopi)

27.Kafelkowanie podłogi pomieszczenie (skopi)

Ilekroć   niniejsza   Specyfikacja   opisuje   przedmiot   zamówienia   za   pomocą znaków towarowych, materiału, patentu, pochodzenia lub   norm,   aprobat,   specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Składanie ofert częściowych:

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Zamawiający nie wymaga aby ponad 50% zatrudnionych pracowników wykonawcy stanowiły osoby niepełnosprawne.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

1) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia  z  przyczyn  leżących  po  stronie    zamawiającego,   wykonawcom,   którzy    złożyli    oferty    niepodlegające   odrzuceniu,   przysługuje    roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów  przygotowania oferty.

2)  Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez   nich  plany,  projekty,  rysunki,  modele,  próbki,  wzory,  programy  komputerowe  oraz  inne podobne materiały.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 100 dni od daty zawarcia umowy.

- Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1.  Wykonawcy,  którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawcy w stosunku do których brak podstaw do  wykluczenia z powodu nie spełniania  warunków, o których    mowa w art. 24 ust. 1.

3. Zamawiający   dokona  oceny  spełniania  warunków   udziału  w   postępowaniu   na   podstawie:

treści złożonych oświadczeń:

1) oświadczenia o  spełnianiu  warunków o których  mowa  w  art. 22 ust. 1

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy  na podstawie art.24 ust.1,

3) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania

warunków   udziału  w   postępowaniu, oraz   dokumentów  wymaganych   w  celu  wykazania    braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający dokonując oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę będzie stosował  formułę spełnia / nie spełnia

Jeżeli  treść  złożonych  oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów potwierdzi, że wykonawca  spełnia  warunki udziału w postępowaniu i że nie ma podstaw do jego wykluczenia to– Zamawiający odnotuje, że Wykonawca -  warunki spełnia. W przypadku gdy treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów nie potwierdzi, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub są podstawy do jego wykluczenia to Zamawiający odnotuje, że Wykonawca – warunków nie spełnia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu  związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Wspólny udział wykonawców

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie   muszą   dostarczyć Wykonawcy:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o   których mowa w art. 22 ust.1  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie   Wykonawcy  o  spełnianiu   warunków   udziału  w  postępowaniu, o  których  mowa  w art. 22  ust. 1   wg załączonego  wzoru (zał. nr. 4).

- Wykaz wykonanych, w ostatnich trzech latach przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 3 dostaw aparatów rtg wraz z cyfrowym przetwarzaniem obrazu, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN każda, z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności   cywilnej  w   zakresie   prowadzonej  działalności  związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN  do  wykazania,  że  wykonawca   spełnia  warunek  dotyczący znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia   w   okolicznościach  o   których   mowa  w  art.  24 ust. 1   Zamawiający  żąda następujących dokumentów

- Oświadczenie  Wykonawcy o  braku   podstaw   do   wykluczenia   wykonawcy   z   powodu      niespełniania warunków o których mowa w art. 24  ust.1 wg załączonego wzoru (zał. nr 5).

- Aktualnego odpisu  z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku  podstaw  do  wykluczenia  w   oparciu  o  art. 24  ust. 1 pkt 2  Ustawy,      wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków o dopuszczenie   do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  Ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca   nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wpływem terminu składania  ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości   wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   terminu składania ofert.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt  4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9     Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 2  (W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie   zamówienia   w   okolicznościach  o   których   mowa  w  art.  24 ust. 1 Ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

w  zakresie  dokumentów  wymienionych  w  pkt. 2  ppkt. b, c, d  i  f

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

w  zakresie  dokumentów  wymienionych  w  pkt. 2  ppkt.  e

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem  sądowym,   administracyjnym   albo  organem   samorządu   zawodowego  lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wraz z wypełnionymi tabelami z załącznika nr 7

  - parafowany przez Wykonawcę Projekt umowy

  - Dowód wniesienia wadium.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

1. Wszelakie zapytania, informacje i inne dokumenty, należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby  zamawiającego, składać osobiście do sekretariatu, lub  przesyłać faksem  pod  nr  (41) 3883877   (wymagane jest jednak niezwłoczne potwierdzenie  w formie pisemnej).

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego  o  wyjaśnienia dotyczące wszystkich  wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie lub faxem tak jak w pkt. 1. W celu przyspieszenia procedur po stronie Zamawiającego uprasza się Wykonawców o dostarczanie kopii wysyłanych dokumentów w formie edytowalnej drogą elektroniczną.

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, zamawiający  przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza  informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania  zebrania wykonawców.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się  drogą faksową (faksem), to w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą  uprawnioną  do kontaktów z wykonawcami jest:

Imię i nazwisko:  mgr Antoni Dębecki

Stanowisko:  kierownik Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej

Nr tel/: 41 3883 777, fax 41 3883 877.w godz: pn.- pt. godz. 900 – 1400

- Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda  wniesienia wadium w kwocie:  -  16 000,00 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt. 2 Ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz.

1158,   poźn. zm.)

3.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się

datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony

w Bank Milenium o/ Kielce

Nr. rach.  75 1160 2202 0000 0000 6001 8883

na przelewie należy umieścić informację „ wadium  Znak sprawy: 01/01/2012

Zwrot wadium, zatrzymanie wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o   którym mowa  art. 26 ust. 3 (Ustawy) , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 (Ustawy) lub  pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano.

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą

1.Termin związania ofertą wynosi  60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający  może tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona i złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do  podpisania  oferty. Pełnomocnictwo to  musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w  oryginale lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz  z  załącznikami  musi być sporządzona  w języku polskim. Każdy dokument składający się  na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dokumenty  składające się na ofertę mogą być złożone  w  oryginale  lub  kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty  była  podpisana lub  parafowana przez   Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,    uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze  sobą  połączone i  kolejno  ponumerowane.  W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

"Informacje  stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa  w   rozumieniu  art. 11  ust. 4 Ustawy  z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca  się  aby  były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z  tym  przepisem  przez tajemnicę przedsiębiorstwa   rozumie   się   nieujawnione   do   wiadomości   publicznej   informacje   techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Ofertę wraz z załącznikami  i  dokumentami  należy umieścić  w nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym  odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Opakowanie winno być  oznaczone nazwą (firmy) i adresem  Wykonawcy,  zaadresowane  do  Zamawiającego na  adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej we Włoszczowej

ul. Żeromskiego28, 29-100 Włoszczowa

oraz opisane:

„Oferta na – Dostawę, instalację i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego z zawieszeniem sufitowym z cyfrowym przetwarzaniem obrazu  oraz  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS.”

Nie otwierać przed dniem  15 marca  2012 roku  godz. 10:00

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po terminie,  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z Ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt. 3 (Ustawy)

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej     konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt 3

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia -  15 marca  2012 r. godz. 10:00

Miejsce składnia ofert siedziba Zamawiającego – pok. sekretariat ZOZ

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  w siedzibie Zamawiającego

Sala konferencyjna  dnia  - 15 marca 2012 r. godz. 10:15

- Bezpośrednio   przed  otwarciem   ofert  Zamawiający   poda  kwotę,  jaką   zamierza   przeznaczyć  na   sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie  ofert  jest  jawne, Wykonawcy mogą   uczestniczyć  w  sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności  Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert wniosek Wykonawcy.

- Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich  brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca  uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania   przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór Formularz ofertowy  załącznik nr 1).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny –  zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Informacje dotyczące walut obcych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z ceną podaną w walutach obcych

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert, w części niejawnej dla Wykonawców.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Wykonawca udziela stosownych wyjaśnień w formie pisemnej (tak jak określono to w pkt VIII/2 I SIWZ) i niezwłocznie lecz nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium i ich wagami:

Cena  -  100 %

Cena oferty składa się z ceny:

  - Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z systemem radiografii pośredniej CR wraz z instalacją, montażem i kosztem prac adaptacyjnych;

  - Systemu RIS/PACS

  - Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową, wynikającą z sumy składników A i B, wyliczonych według następujących wzorów:

A. Kryterium cenowe:

cena oferty najniższej

A = Wartość punktowa oferty badanej = -------------------------------- x 100

cena oferty badanej

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Zgodnie z art. 89 ust. 1 ppkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający za oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty uznaje niedokładności przypadkowe, np. co do daty, nazwiska, itp.

  - „Oczywistość” omyłki polega na tym, że określona niedokładność nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń, jako przypadkowe przeoczenie, właściwy sens oświadczenia (dokumentu) pozostaje nadal uchwytny.

  - Zamawiający zgodnie z przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami zawiadomi o wyniku prowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej nie stawienie się wybranego Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Informacje  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej  http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa/  oraz  w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym a także zawiadamia Wykonawców  którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy  i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum  (tzn. Wykonawcy  określonemu  w art. 23 ust. 1 Ustawy) -Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta  została  wybrana, uchyla  się  od  podpisania  umowy  w sprawie zamówienia  publicznego, zamawiający  może  wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu następujących okoliczności:

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności;

- jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.

- jeżeli nastąpi konieczność modyfikacji jej poszczególnych zapisów w celu zachowania spójności z treścią materiałów przedłożonych przez Wykonawców w ofertach a Zamawiający uznał za celowe ich złącznie do umowy w celu zapewnienia powodzenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł   lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od niezgodnej z  przepisami Ustawy czynności  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

Terminy do wniesienia odwołania

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –  jeżeli zostały przesłane w sposób  określony w  art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:  10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

………………………………………………………………

/podpis Zamawiającego /

XXVII . Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Formularz Ofertowy.

- Projekt  umowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw.

- Projekt aranżacji pomieszczenia RTG.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostawa, instalacja i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rtg;

- Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej;

- Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PAC

Załącznik nr 1

miejscowość, data

(pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego z zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym  przetwarzaniem obrazu oraz  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

( Nazwa wykonawcy)

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider konsorcjum:

...............................................................................................................................................

( Nazwa )

2. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego

postępowania.

3. Oferujemy wykonanie dostawy za łączną wartość:

| Opis | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Dostawa , instalacja i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego z zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym przetwarzaniem obrazu wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczenia |  |  |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS. |  |  |
| Razem |  |  |

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia   w okresie 100 dni  od dnia podpisania umowy.

- Płatności za wykonany przedmiot zamówienia będą realizowane na podstawie 60  miesięcznych faktur w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

_______________________________-

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

PROJEKT  UMOWY

na dostawę  , instalację i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG kostno - płucnego z zawieszeniem sufitowym, z cyfrowym  przetwarzaniem obrazu oraz  dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Zawarta we Włoszczowie dnia ………………….. 2012 r pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej przu ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, zwanym dalej „Zamawiającym”,

W imieniu którego działają:

………………………………….

………………………………….

a ………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w imieniu którego działają:

………………………………….

…………………………………

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Dostawa aparatu RTG kostno- płucnego z cyfrowym systemem przetwarzania obrazu". Szczegółowy wykaz parametrów urządzenia oraz innych wymagań niezbędnych określa zał. Nr 7 do SIWZ.

§ 2.

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 strony ustalają na kwotę

netto: złotych …………… PLN  (słownie: ………………………………………………………………..PLN ),

a brutto …………………… PLN słownie( ………………………………………………………………….PLN  )

2. Wartość brutto zawiera: wartość towaru, wartość podatku VAT, koszty opakowania, koszty transportu, rozładunku, koszty niezbędnych prac adaptacyjnych  których zakres został określony w SIWZ,  koszty instalacji, uruchomienia i szkolenia.

§ 3.

Termin w jakim powinien być zrealizowany przedmiot zamówienia ustala się na okres do 100 dni od daty podpisania umowy.

§ 4.

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się po jego montażu i wykonaniu niezbędnych testów akceptacyjnych i po przeprowadzonym szkoleniu. Fakt dokonania odbioru zostanie potwierdzony przez strony na podstawie sporządzonego protokołu przekazania.

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur VAT od wykonawcy po podpisaniu protokołu przekazania w 60 równych miesięcznych ratach.

§ 5.

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy (rok produkcji- 2012),wolny od wad i posiada wymagane prawem świadectwa i rejestracje o których mowa w szczególności w ustępie 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do dostarczonego urządzenia w szczególności kartę gwarancyjną, testy akceptacyjne, instrukcję obsługi sprzętu, wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności CE. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.

§ 6.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zamawiający może żądać od wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczeniu niezgodnie z umową , w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia,

- w razie opóźnienia w podjęciu naprawy w czasie o którym mowa w § 9 , nie dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 9, niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie w przypadku o którym mowa w § 8, w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 5% wartości brutto umowy.

2. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

3. W razie naliczenia kary umownej zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty faktury w części odpowiadającej wysokości kary.

§ 7

Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym . Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

Wszelkie reklamacje jakościowe ujawnione w dostawie towaru zamawiający zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty odbioru urządzenia.

§ 9

1. Na dostarczone urządzenie wykonawca udziela gwarancji zamawiającemu na okres 12 m-cy, licząc od dnia przekazania urządzenia po podłączeniu i przeprowadzeniu testów akceptacyjnych na podstawie protokołu przekazania.

2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań celem usunięcia usterki w ciągu do 48 godzin (w dni robocze, z wyłączeniem dni wolnych i Świąt) od zgłoszenia usterki przez zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza maksymalnie 2 naprawy elementu lub podzespołu urządzenia w okresie gwarancyjnym, w przypadku przekroczenia limitu napraw elementu lub podzespołu urządzenia w okresie gwarancyjnym wykonawca musi wymienić element lub podzespół na nowy.

4. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne, w wykonawstwie i montażu.

5. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia naprawy urządzenia.

6. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy urządzenia w okresie gwarancji, w ilości wymaganej przez producenta sprzętu.

7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt po uruchomieniu będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji urządzenia w siedzibie zamawiającego oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu zamawiającego, obsługującego urządzenia.

9. Na wykonane prace remontowe (adaptacyjne) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§12

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,  strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwemu miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

……………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................, dnia..............................

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

................................, dnia..............................

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy  upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik 5

(pieczęć adresowa  firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot który reprezentuje w niniejszym postępowaniu zrealizował wymienione w tabeli dostawy, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego u którego wykonano się zamówienie | Adres Zamawiającego | Terminy realizacji zamówienia | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data ...........................................................

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik 6

Załącznik 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1.

Dostawa, instalacja i uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rtg

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „Nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2012), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rtg

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP |  | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF |  | Tak, ≥ 100 kHz |  |
|  | Zasilanie 3 fazowe 3 x 400 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Moc generatora, zgodnie z IEC601 |  | Tak, > 50 kW |  |
|  | Zakres napięć przy radiografii |  | Tak, ≥ 40-150 kV |  |
|  | Zakres regulacji mAs |  | Tak, ≥ 0,5-800 mAs |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji |  | Tak, ≤ 1 ms |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC przy zdjęciach na stole i na stojaku |  | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne min. 1000 |  | Tak, podać |  |
|  | Pulpit generatora z ekranem dotykowym |  | Tak |  |
| Zespół lampy RTG i kolimator |  |  |  |  |
|  | Wirująca anoda wysokoobrotowa min. 8500 obr/min |  | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | Tak, ≥ 600 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody |  | Tak, ≥ 150 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | Tak, ≥ 2000 kHU |  |
|  | Małe ognisko – wielkość wg IEC 60336 |  | Tak, ≤ 0,6 |  |
|  | Małe ognisko – nominalna moc wg IEC 60613 |  | Tak, ≥ 25 kW |  |
|  | Duże ognisko – wielkość wg IEC 60336 |  | Tak, ≤ 1,2 |  |
|  | Duże ognisko – nominalna moc wg IEC 60613 |  | Tak, ≥ 50 kW |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy |  | Tak, ≥ 150 kV |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem lampy rtg |  | Tak |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy na lampie rtg odległości SID i kąta obrotu zespołu lampy rtg wokół osi poziomej |  | Tak |  |
|  | Kolimator obracany min. ± 450 |  | Tak |  |
|  | System pomiaru dawki promieniowania (komora dozymetryczna) zintegrowana wewnątrz obudowy kolimatora |  | Tak |  |
|  | Kolimator wyposażony w oświetlenie pola promieniowania, rzutujące krzyż wskazujący oś podłużną i poprzeczną pola promieniowania na kasecie lub bezpośrednio na pacjencie. |  | Tak |  |
|  | Kolimator wyposażony w laserowy lokalizator wiązki wskazujący znacznik osi niezbędny podczas centrowania kasety w kierunku podłużnym |  | Tak |  |
|  | Kolimator wyposażony w rozwijaną miarkę (taśma miernicza) do pomiaru SID |  | Tak |  |
|  | Kolimator w możliwością ustawiania wstępnej filtracji min. 0,1 mm Cu; 0,2 mm Cu; 0,3 mm Cu |  | Tak |  |
|  | Kolimator z wyświetlaczem cyfrowym: wielkości używanego formatu kasety i bieżącej wartości filtracji wstępnej Cu |  | Tak |  |
|  | Funkcjonalność rozpoznawania formatu kaset rtg, która automatycznie dostosowuje ustawienia kolimatora do rozmiaru wprowadzonej kasety |  | Tak |  |
| Stół do radiografii |  |  |  |  |
|  | Stół do radiografii z pływającym blatem |  | Tak |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu podłużnego blatu |  | Tak, ≥ 95 cm |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu poprzecznego blatu |  | Tak, ≥ 25 cm |  |
|  | Stół o zmotoryzowanej regulacji wysokości |  | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość blatu |  | Tak, ≤ 60 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu |  | Tak, ≥ 80 cm |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu |  | Tak, ≤ 0,65 mm Al |  |
|  | Odległość powierzchni blatu do kasety rtg |  | Tak, ≤ 6 cm |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu |  | Tak, ≥ 200 kg |  |
|  | Długość blatu |  | Tak, ≥ 220 cm |  |
|  | Szerokość blatu |  | Tak, ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu szuflady Bucky w stole |  | Tak, ≥ 60 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna, wyjmowana z szuflady Bucky przez personel bez użycia narzędzi |  | Tak, ≥ 40 linii/cm |  |
|  | Możliwość ładowania wszystkich rozmiarów kaset w zakresie od 18x24 cm do 35x43 cm |  | Tak |  |
|  | Możliwość pionowego i poziomego wkładania kaset 35x43 cm |  | Tak |  |
|  | Szuflada Bucky wyposażona w literki ołowiane, umieszczane na kasecie w celu oznaczenia prawej lub lewej strony |  | Tak |  |
|  | Zintegrowany system min. trzech komór jonizacyjnych dla zapewnienia automatyki AEC |  | Tak |  |
| Zawieszenie lampy RTG |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie lampy rtg sufitowe wysuwane teleskopowo |  | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego |  | Tak, ≥ 350 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego |  | Tak, ≥ 200 cm |  |
|  | Zakres ruchu w pionie |  | Tak, ≥ 150 cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg w osi pionowej |  | Tak, ≥ (od -1800 do +1500) |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg w osi poziomej |  | Tak, ≥ (od -1200 do +1200) |  |
|  | Możliwość ustawienia lampy do zdjęć promieniem bocznym na stole kostnym do radiografii |  | Tak |  |
| Statyw do zdjęć płucnych |  |  |  |  |
|  | Zakres ruchu środka kasety nad podłogą |  | Tak, ≥ (od 40 cm do 185 cm) |  |
|  | Możliwość ładowania wszystkich rozmiarów kaset w zakresie od 18x24 cm do 35x43 cm |  | Tak |  |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu |  | Tak, ≤ 0,65 mm Al |  |
|  | Odległość powierzchni blatu od kasety rtg |  | Tak, ≤ 4,5 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna, wyjmowana z szuflady Bucky przez personel bez użycia narzędzi |  | Tak, ≥ 40 linii/cm |  |
|  | Szuflada Bucky uchylna |  | Tak, ≥ (od +900 do – 200) |  |
|  | Zintegrowany system min. trzech komór jonizacyjnych dla zapewnienia automatyki AEC |  | Tak |  |
|  | Funkcjonalność rozpoznawania formatu kaset rtg, która automatycznie dostosowuje ustawienia kolimatora do rozmiaru wprowadzonej kasety |  | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: uchwyty rąk, uchwyt kasety do zdjęć bocznych, pas kompresyjny |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie statywu do zdjęć odległościowych: Uchwyt umożliwiający zawieszenie bobixa dla niemowląt, boczne uchwyty dla pacjenta, górny uchwyt do pozycjonowania pacjenta |  | Tak |  |
|  | Dwukierunkowy system komunikacji głosowej między sterownią a pracownią |  | Tak |  |
|  | Zestaw do wykonywania testów podstawowych radiografii ogólnej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) dla ucyfrowionego aparatu rtg, obejmujący co najmniej : - fantom do przeprowadzania testów fizycznych parametrów ucyfrowionego aparatu rtg wraz ze stożkiem do kontroli osiowości - uchwyt fantomu do statywu do zdjęć płucnych - aluminiowy filtr absorpcyjny (równoważnik ciała pacjenta) - filtr miedziany do testów ≥ 100 kV - fantom AEC/PMMA - maska ołowiana do testowania komór systemu AEC - dozymetr |  | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji obejmującej aparat i lampę rtg |  | Tak, ≥ 12 miesięcy |  |
|  | Rozpoczęcie gwarancji po podpisaniu protokołu instalacji i odbioru, oraz po przeprowadzeniu szkolenia |  | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  | Tak, ≥ 1 |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min 10 lat |  | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w dni robocze |  | Tak, ≤ 48 h |  |
|  | Czas naprawy aparatu rtg maksymalnie 3 dni robocze |  | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia maksymalnie 5 dni roboczych, w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy |  | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  | ### Szkolenie u użytkownika dla techników rtg Ilość osób do przeszkolenia i czas szkoleń: Min. 2 techników RTG, 2 x 2 godz. |  | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

## Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2012), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

System radiografii pośredniej

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów | Tak, podać |  |
|  | Głębia szarości obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 16 bitów | Tak, podać |  |
|  | Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 35 płyt/godz. | Tak, podać |  |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  |
|  | Masa max. 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana max. 400 W | Tak, podać |  |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) | Tak, podać |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 18x24cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  |
|  | Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset | Tak |  |
|  | Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych | Tak |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,5 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak |  |
|  | Monitor LCD kolorowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez klawiaturę i mysz | Tak |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać nazwę handlową oprogramowania |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat) | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań kości długich – oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x124 cm | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Sposób uzyskania obrazu | Podać |  |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  |
|  | Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie | Tak, podać ilość |  |
|  | Rozdzielczość wydruku, min. 508 dpi | Tak, podać |  |
|  | Liczba odcieni skali szarości, min. 14 bitów | Tak, podać |  |
|  | Wydajność dla formatu 35x43 cm min. 70 błon /godz. | Tak, podać |  |
|  | Wydajność dla formatu 18x24 cm min. 120 błon /godz. | Tak, podać |  |
|  | Czas pierwszego wydruku formatu 35x43 cm, max. 70 s. | Tak, podać |  |
|  | Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14”, 14x17” | Tak, podać wszystkie formaty dostępnych błon |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności kamery o wydruk obrazów badań mammograficznych | Tak |  |
|  | Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) | Tak |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zmiany formatów błon. Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. | Tak |  |
|  | Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne | Tak |  |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  |
|  | Masa max. 100 kg | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana max. 600 W | Tak, podać |  |
|  | Kamera zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,4 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 3x600 GB RAID-5, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, - jasność co najmniej 1600 cd/m2, - kontrast co najmniej 850:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), - LUT minimum 10 bitów, - przedni panel zabezpieczający ekran, - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna, - monitory fabrycznie parowane, - monitor i karta graficzna tego samego producenta. | Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania |  |
|  | Monitor LCD kolorowy panoramiczny, min. 20”, o min. parametrach: rozdzielczość 1600x900, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać nazwę i typ |  |
| Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | Tak |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | Tak |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji | Tak |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie | Tak |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania | Tak |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. | Tak |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
|  | Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak |  |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym | Tak |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt). | Tak |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | Tak |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | Tak |  |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | Tak |  |
|  | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | Tak |  |
|  | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) | Tak |  |
|  | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania | Tak |  |
|  | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. | Tak |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR | Tak |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | Tak |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. | Tak |  |
|  | Pomiar kątów | Tak |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu | Tak |  |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. | Tak |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | Tak |  |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. | Tak |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak |  |
|  | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię) | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie pomiarów ortopedycznych (schematy pomiarowe dla min. kręgosłupa, stopy, dłoni, nogi, ręki, całej kończyny/całego kręgosłupa) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) | Tak, podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem | Tak, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  |
|  | Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację – 1 kpl |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, wykluczone zastosowanie oprogramowania typu freeware/shareware (np. VNC) oraz systemów korzystających z serwera dostępowego firmy trzeciej (np. TeamViewer) | Tak, opisać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - czytnik płyt obrazowych, - kasety z płytami obrazowymi, - oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów, - kamera sucha, - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej. | Tak |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji wybranych przez Zamawiającego wymagań SIWZ w jednej z jednostek, w których funkcjonuje system przedmiotowo zgodny - w zakresie min. urządzeń medycznych i oprogramowania medycznego - z wymaganym w niniejszym SIWZ. Prezentacja odbędzie się przy udziale max. 3 osób ze strony Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od wyrażenia chęci takiej prezentacji przez Zamawiającego po otwarciu ofert. | Tak, podać min. 3 placówki, z których Zamawiający wybierze tę, w której odbędzie się prezentacja |  |
|  | Wykaz dostaw co najmniej 3 tożsamych z przedmiotem zamówienia dostaw w zakresie min. urządzeń medycznych i oprogramowania medycznego | Tak, podać i załączyć referencje |  |
|  | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania. Ilość osób do przeszkolenia i czas szkoleń: Min. 2 lekarzy radiologów, 2 x 2 godz. Min. 4 techników RTG, 2 x 2 godz. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz.w dni robocze] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz.w dni robocze] | ≤ 48 godz., podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | ≤ 96 godz., podać |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

## Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu RIS/PACS

Uwagi i objaśnienia:

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2012), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

System RIS/PACS

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

1. W ramach zamówienia Wykonawca udzieli bezterminowej licencji uprawniającej do eksploatacji wyszczególnionych poniżej Aplikacji

| Wykaz licencji stanowiących przedmiot zamówienia | Ilość | Przedmiot licencji |
| --- | --- | --- |
| Pracownia Diagnostyczna/RIS | 3 | stanowisko |
| PACS z możliwością podłączenia 3 urządzeń DICOM | 1 | serwer |
| Duplikator CD/DVD | 1 | urządzenie |

2. Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie „Parametr oferowany” wyraz „TAK” w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego lub wyraz „NIE” w przypadku niespełnienia kryterium. Brak odpowiedzi lub odpowiedź nieczytelną uznaje się za niespełnienie danego wymagania. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| RIS |  |  |  |
|  | Moduł posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii) | TAK |  |
|  | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | TAK |  |
|  | Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. | TAK |  |
|  | Wspólna i jednorodna kartoteka pacjentów z modułem Ruch Chorych | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
|  | Integracja z modułem RUCH Chorych / Moduł zleceń. Możliwość przeglądania obrazów bezpośrednio z tych modułów, dla wybranego pacjenta. | TAK |  |
|  | Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 10 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. | TAK |  |
|  | Rejestracja Pacjenta -możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta : |  |  |
|  | - dane osobowe, | TAK |  |
|  | - dane adresowe, | TAK |  |
|  | - przynależność do oddziału NFZ, | TAK |  |
|  | - dane antropometryczne, | TAK |  |
|  | - dane o zatrudnieniu, | TAK |  |
|  | Rejestracja Pacjenta - ręczne zlecenie badań do wykonania. | TAK |  |
|  | Automatyczne wczytywanie zleceń wystawionych w module zlecenia medyczne. | TAK |  |
|  | Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. | TAK |  |
|  | Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem: |  |  |
|  | - zlecenie wewnętrzne, | TAK |  |
|  | - zlecenie zewnętrzne - umowa, | TAK |  |
|  | - pacjent opłaca samodzielnie, | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania skierowania z POZu, lekarza rodzinnego, i innych jednostek kierujących | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów np. klisz oraz odnotowania ich zużycia. | TAK |  |
|  | Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami | TAK |  |
|  | Wpisywanie wyników badań: |  |  |
|  | - wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców), | TAK |  |
|  | - możliwość załączenia zdjęć, | TAK |  |
|  | - możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego. | TAK |  |
|  | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |
|  | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. Moduł musi zachować historie zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |
|  | Moduł musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. |  |  |
|  | Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM: |  |  |
|  | - Wyświetlanie miniaturek obrazów. | TAK |  |
|  | - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu. | TAK |  |
|  | - Widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny. | TAK |  |
|  | - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie. | TAK |  |
|  | - Możliwość otwarcia kilku serii badań. | TAK |  |
|  | - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach. | TAK |  |
|  | - Negatyw. | TAK |  |
|  | - Odbicie obrazu w pionie i poziomie. | TAK |  |
|  | - Pomiar odległości, kąta, pola. | TAK |  |
|  | - Powiększanie obrazu, lupa. | TAK |  |
|  | - Zmiana W/L. | TAK |  |
|  | - Przewijanie. | TAK |  |
|  | - Przesuwanie. | TAK |  |
|  | - Podgląd wartości tagów DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie. | TAK |  |
|  | Możliwość zlecania badania do opisu konkretnej osobie | TAK |  |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD. Uruchomienie procesu nagrywania CD pacjenta dostępna z każdej stacji roboczej. | TAK |  |
|  | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
|  | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów,) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD jako rozwiązanie awaryjne. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych np. przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK |  |
|  | Przegląd zleceń wg: |  |  |
|  | - statusu: zarejestrowany, w trakcie realizacji, zakończone, potwierdzone, wszystkie, | TAK |  |
|  | - pacjenta, | TAK |  |
|  | - zlecającego, | TAK |  |
|  | - płatnika. | TAK |  |
|  | Wydruki: |  |  |
|  | - skierowania na badania, | TAK |  |
|  | - wyników badania, | TAK |  |
|  | - listy badań do wykonania, | TAK |  |
|  | - księgi pracowni. | TAK |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych: |  |  |
|  | - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, | TAK |  |
|  | - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy zlecających, | TAK |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych ilości i kosztów wystawionych zleceń: |  |  |
|  | - w okresie czasu, | TAK |  |
|  | - z wybranej grupy badań, | TAK |  |
|  | - z wybranej grupy jednostek kierujących, | TAK |  |
|  | - z wybranych jednostek kierujących, | TAK |  |
|  | - wybranych badań. | TAK |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: |  |  |
|  | - za wybrany okres czasu, | TAK |  |
|  | - z wybranej pracowni. | TAK |  |
|  | Możliwość bieżącej analizy danych |  |  |
|  | - zużycia materiałów w poszczególnych pracowniach, | TAK |  |
|  | - listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach, | TAK |  |
|  | - wykazu pacjentów dla poszczególnych badań. | TAK |  |
|  | Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. | TAK |  |
| PACS |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do archiwum wszelkich jednostek akwizycyjnych generujących dane w standardzie DICOM takich jak cyfrowe aparaty RTG (RF/DR), TK, Systemy radiografii pośredniej (CR), aparaty USG (US), ucyfrowione i zidentyfikowane dane z systemów Endoskopowych). | TAK |  |
|  | System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla niograniczonej liczby Użytkowników jednocześnie pracujących w systemie. | TAK |  |
|  | Moduł pochodzi od tego samego producenta co RIS. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia archiwizację, przesyłanie i udostępnianie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |
|  | Moduł zapewnia obsługę poszerzonych obiektów tomografii/rezonansu magnetycznego (Enhanced CT Image, Enhanced MR Image). | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia przyjmowanie i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite). | TAK |  |
|  | System obsługuje następujące formaty transfer syntax:: |  |  |
|  | - JPEG LossLess. | TAK |  |
|  | - JPEG LS. | TAK |  |
|  | - JPEG Lossy. | TAK |  |
|  | - Encapsulated PDF. | TAK |  |
|  | - MPEG-2. | TAK |  |
|  | Moduł posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia przyjmowanie i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite). | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia obsługę prywatnych DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia obsługę prywatnych DICOMowych klas SOP: |  |  |
|  | - PrivateGE3DModelStorage | TAK |  |
|  | - PrivateGEPETRawDataStorage | TAK |  |
|  | - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia definiowanie wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji archiwów obrazowych w tym tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu na wykonane/do opisu w RIS, gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie. | TAK |  |
|  | Możliwość przyjmowania key images. | TAK |  |
|  | Obsługa storage commitment. | TAK |  |
|  | Moduł posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub inną wspierającą standard DICOM w zależności od zdefiniowanych reguł. | TAK |  |
|  | Moduł posiada funkcję prefechingu. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o dowolnej pojemności oraz możliwość obsługi autolodera. | TAK |  |
| 26. | Moduł umożliwia przeniesienie badań na inny napęd dyskowy (np. NAS) lub usunięcie badań już zbackupowanych. | TAK |  |
| 27. | Moduł umożliwia wykonanie selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK |  |
|  | Moduł (lub RIS) umożliwia wyszukiwanie badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów: nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM. |  |  |
|  | Moduł umożliwia tworzenie, przechowywanie, prezentację, eksport opisów badań w postaci dokumentów DICOM Structured Reports. |  |  |
|  | Obsługa wykresów pod postacią Dicom WaveForm | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM: |  |  |
|  | - Wyświetlanie miniaturek obrazów. | TAK |  |
|  | - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu. | TAK |  |
|  | - Widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny. | TAK |  |
|  | - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie. | TAK |  |
|  | - Możliwość otwarcia kilku serii badań. | TAK |  |
|  | - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach. | TAK |  |
|  | - Negatyw. | TAK |  |
|  | - Odbicie obrazu w pionie i poziomie. | TAK |  |
|  | - Pomiar odległości, kąta, pola. | TAK |  |
|  | - Powiększanie obrazu, lupa. | TAK |  |
|  | - Zmiana W/L. | TAK |  |
|  | - Przewijanie. | TAK |  |
|  | - Przesuwanie. | TAK |  |
|  | - Podgląd wartości tagów DICOM. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia przechowywanie i prezentację informacji naniesionych na obraz pod postacią obiektów Dicom Presentation State. |  |  |
| Duplikator CD/DVD |  |  |  |
|  | Liczba napędów, co najmniej 2 nagrywarki CD/DVD, co najmniej 1 drukarka do Cd/DVD | TAK |  |
|  | Technologia druku ( atramentowa). | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wydruku 4800 dpi | TAK |  |
|  | Interfejs USB 2.0 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240V, do 5A, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia własnego nadruku na płyty CD/DVD (definiowanie podczas wdrażania systemu). | TAK |  |
|  | Liczba płyt w zasobniku min100 | TAK |  |
|  | Waga do 12 kg | TAK |  |

3. Przedmiot zamówienia w zakresie integracji z systemem Eskulap

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania integracji systemu RIS/PACS z systemem klasy HIS produkcji Politechniki Poznańskiej eksploatowanym w Szpitalu, który został wdrożony i jest obecnie serwisowany przez firmę Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Specyfikację techniczna oraz zakres integracji muszą spełniać następujące minimalne wymagania:

3.1. Specyfikacja techniczna:

  - Wymiana danych musi się odbywać w czasie rzeczywistym.

  - Zamawiający dopuszcza każdy z wariantów wymiany danych tj. bezpośrednio na bazie danych, przy wykorzystaniu standardu HL-7 lub przy wykorzystaniu standardu DICOM.

  - Opierając się na informacjach pozyskanych od producenta wymogiem dla standardu HL7 jest wersja 2.3 lub 2.5 natomiast dla standardu DICOM wersja 3.0.

  - Zgodnie posiadanymi informacjami w celu realizacji integracji system Eskulap jest w stanie przekazać (np. komunikatem HL7 lub w lisice roboczej) do każdego zlecenia unikalne ID badania z wykorzystaniem, którego możliwa będzie dalej identyfikacja tego badania w obydwu systemach.

3.2. Zakres wymiany danych pomiędzy systemami Eskulap i RIS/PACS:

  - Zamawiający wymaga, żeby dane osobowe pacjenta, zgodnie z obowiązującą zasadą jednokrotnego wprowadzania pacjenta, mogły być wprowadzane i w czasie późniejszym dostępne, zarówno z poziomu RIS, jak i używanego w chwili obecnej HIS. Nie dopuszcza się konieczności ich ponownego wprowadzania w żadnym z w/w systemów. Dane wprowadzone z poziomu RIS zostają umieszczone w bazie danych systemu HIS.

  - Każde skierowanie (zlecenie na badanie) dotyczące pacjentów przebywających na oddziale lub w poradni wysłane z modułu Dokumentacja Medyczna systemu Eskulap trafi na worklistę do danego aparatu. Analogicznie w odniesieniu do pacjentów przyjmowanych na badania komercyjne lub refundowane przez NFZ, którzy rejestrowani są bezpośrednio w systemie RIS. Dane pacjentów rejestrowanych w systemie RIS zostają pobierane z bazy danych systemu HIS. Obowiązuje zasada jednokrotnego wprowadzania danych.

  - Po wykonaniu badania przez urządzenie jego opis następuje na stacji diagnostycznej (opisowa) z dostępem do systemu RIS. Minimalnym zakres wymiany musi przewidywać funkcję, realizacja której powoduje, że wywołanie pola opisowego danego badania w tym systemie implikuje pokazanie na drugim monitorze właściwych obiektów graficznych (zdjęcie, film) stanowiących przedmiot opisu w przeglądarce znajdującej się na stacji diagnostycznej (np. Efilm).

  - Uruchomienie odpowiedniej funkcji (przyciśnięcie przycisku „Zdjęcia”) z poziomu HIS Dokumentacji med. pacjenta na oddziale bądź w poradni skutkuje zaprezentowaniem w przeglądarce danych obrazowych znajdującej się na danej stacji roboczej (np. k-pacs), skorelowanych z danym opisem badania.

Serwisowany system RIS/PACS będzie systemem podrzędnym w stosunku do systemu HIS. System HIS będzie systemem nadrzędnym, w którym zawszę będzie się rozpoczynała rejestracja pacjenta niezależnie od miejsca rejestracji.

Zamawiający zastrzega, że we wszystkich kwestiach spornych mogących wyniknąć w pomiędzy Wykonawcą a dostawcą HIS obowiązek dokonania niezbędnych zmian w oprogramowaniu umożliwiających poprawną integrację będzie spoczywał na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych lub innych nie będzie w stanie zaimplementować w oferowanym przez siebie oprogramowaniu niezbędnych zmian, zostanie zobligowany do pokrycia kosztów wykonania niezbędnych modyfikacji przez dostawcę systemu HIS w ramach przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu instrumenty umożliwiające zamawiającemu autoryzację do bazy danych systemu RIS i PACS w zakresie umożliwiającym sprawowanie przez zamawiającego nadzoru nad danymi osobowymi oraz wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do zgromadzonych danych, w tym migracje danych.

4. Oświadczenie autora systemu klasy HIS produkcji Politechniki Poznańskiej lub firmy obecnie serwisującej SI ALMA Sp. z o.o., że zakres integracji z pkt. 3 zostanie zrealizowany w całości.