Włoszczowa 2013-11-12

Znak D.O.A.T.  115/11/2013

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  Znak sprawy:  15/10/2013

Pytanie 1

Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści w pakiecie 2 części 2 poz 2,6,7,8 dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odpowiedź

Pakiet 2/ część 2 / pozycja 2 – NIE.

Pakiet 2/ część 2 / pozycja 6,7,8 – TAK.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści w pakiecie 2 części 3  dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odpowiedź

TAK.

Pytanie 3

dot. Pakietu nr 3

Czy zamawiający wyodrębni z opisu w części 1 i 2 głowę 36 CoCr w osobnej tabeli wraz z ilościami, oraz głowy wykonane ze stopu ZrNb w osobnej tabeli wraz z ilościami gdyż cena tych elementów znacząco różni się od pozostałych implantów głów wymienionych w opisie.

Odpowiedź

TAK.

Pakiet 3

| Część 1 Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień tytanowy -Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego | K K okomplet | 20 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa -tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu |  |  |  |  |  |  |
| Głowa COCr o średnicach 28mm i 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki W opcji głowa wykonana ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; |  |  |  |  |  |  |
| Zaślepka otworu |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 Endoproteza bezcementowa przynasadowa |  |  |  |  |  |  |
| Krótki trzpień przynasadowy – wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny włąb implantu, dalsza część szorstkowana, zakończenie dystalne gładkie. Po 11 rozmiarów z każdego z dwóch wersji offsetów 131° oraz 125°. Długość 73mm-101mm. | k k kkomplet k k k | 20 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa -tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny wgłąb panewki; gładko polerowana wewnętrznie, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki; dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu |  |  |  |  |  |  |
| Głowa COCr o średnicach 28mm i 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki W opcji głowa wykonana ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; |  |  |  |  |  |  |
| Zaślepka otworu |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Część 1a Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Głowa COCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | komplet | 1 |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Część 1b Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki wykonane ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali | komplet | 1 |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Część 2a Endoproteza bezcementowa przynasadowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Głowa COCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | komplet | 1 |  |  |  |  |

| Część 2b Endoproteza bezcementowa przynasadowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki wykonane ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali | komplet | 1 |  |  |  |  |