Włoszczowa 2014-04-09

Znak D.O.A.T.: 35/04/2014

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy: 05/03/2014

Pytanie 1

Zestawienie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe polimerowane z poziome protein poniżej 90 µg/g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zestawienia nr 6

Zwracamy się od Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości palca max. 0,14 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Wzór umowy § 1 ust 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający  wydłuża terminu dostaw do 5 dni roboczych  do godz. 15.00.

Pytanie 4

Wzór umowy § 2 ust. 5

Zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5

Wzór umowy § 5 ust 3

Prosimy o odniesienie kar, o których mowa w § 5 ust. 3  do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taka samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 6

Zestawienie nr. 1

Czy Zamawiający dopuszcza rękawiczki lateksowe bez pudru nie polimerowane ale z niską zawartością protein poniżej 20 ug/g pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Zestawienie nr. 3

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe pudrowane; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3;  zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 60 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 5 lat; o grubości min. 0,16mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 9N, bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 260 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 270 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Zestawienie nr.4

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe bez pudrowe; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3; zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 25 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 3 lata; o grubości 0,19 – 0,23mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 12N; z wewnętrzną powłoką syntetyczną bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 265 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 275 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie 9

Zestawienie nr.5

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe bez pudrowe; naturalny kolor; zgodne z normą EN 455 -1, -2, -3; zgodne z ASTM F 1671; o zawartości protein poniżej 25 µg/g; AQL 1.0; termin przydatności 3 lata; o grubości 0,19 – 0,23mm pojedynczej ścianki na całej długości rękawicy; wytrzymałości >= 12N; z wewnętrzną powłoką syntetyczną bez dodatkowych wzmocnień na rękawicy jednak z dobrze przylegającym i niezsuwającym się mankietem o rozmiarach dla numeracji 6,0 oraz 6,5 długość min 260 mm, dla 7,0; 7,5; 8,0 długość min. 270 mm i dla rozmiaru 8,5; 9,0 długość min. 280 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Formularz ofertowy pozycja 6 tabela

Czy Pytania o system zarządzania jakością zawarte w tabeli dotyczą firmy produkującej rękawiczki czy dystrybutora tych rękawiczek?

Odpowiedź

Pytania o system zarządzania jakością zawarte w tabeli dotyczą dystrybutora rękawiczek.

Pytanie 11

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu w tej części umowy mówiącego o:„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian.” - lub podobnie brzmiącym, zachowującym kontekst.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 12

Zestawienie nr 6

Czy zamawiający wyrazi zgodna zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 13

dotyczy §4 wzoru umowy

W związku z brakiem uregulowania ewentualnej zmiany stawki podatku VAT prosimy o następującą modyfikację i dodanie zapisu:

W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa nie wymagają aneksu do umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

Uzasadnienie:

Zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Ponieważ przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%, przy ewentualnym obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia ofertowego, ale nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. W tych warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego grozi Wykonawcy rażącą  stratą.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 14

dotyczy §4 ust.4 wzoru umowy

4. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku Wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu niezgodny z uczciwym obrotem gospodarczym, o którym mowa w art. 354 k.c. Nadto zgodnie z art. 490 § 1. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. W myśl art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 15

dotyczy Zestawienia nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nieznacznie różniących się grubością n palcu, tj. 0,09mm – 0,13mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Zadanie 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice  lateksowe niejałowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka z grubością na palcach 0,4 mm ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne z grubościa na palcu 0,33 mm oraz długością min. 280 mm ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 10 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice chirurgiczne  posiadały na opakowaniu jednostkowym  numer Jednostki Notyfikowanej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe neoprenowe z powierzchnią zewnętrzną antypoślizgową, z grubością na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,18 oraz długością min. 285mm ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice chirurgiczne neoprenowe  posiadały na opakowaniu jednostkowym  numer Jednostki Notyfikowanej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Zadanie 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przeznaczone do systemu podwójnego zakładania z grubością na palcu 0,33mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,23mm oraz długością min. 280 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Zestawienie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL= 1,5 i długości min. 270 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Zestawienie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o AQL= 0,65  , i długości min. 260 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Zestawienie nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową.

Pytanie 25

Zestawienie nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia wymogu jako środka ochrony indywidualnej kategorii I, II lub III?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Dot. umowy

Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 27

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo)? Odpowiedź na pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych, w do godz. 15.00?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 31

Zadanie nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-280mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Zadanie nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 265-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Zadanie nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 265-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Zadanie nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,1mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania a’100szt.,                 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszym parametrze niż opisany: AQL≤1, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Zadanie nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do wysokiego ryzyka, lateksowych, bezpudrowych o grubości na palcach 0,27mm, podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, pakowanych w dyspenserze po 50 par (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań), z podziałem na prawą i lewą dłoń, w rozmiarach 7, 7.5, 8 które odpowiadają rozmiarom S, M, L.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 39

Zadanie nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,32mm i o lepszym parametrze AQL niż opisany: AQL<1, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 40

Zadanie nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika, lateksowo-nitrylowej o grubości na palcu 0,25mm, dłoni ≥20mm, mankiecie 0,18mm, całkowicie wolnych od protein lateksu w obszarze styku powierzchni z dłonią użytkownika, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Zadanie nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania, w kolorze zielonym, grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni 0,18mm, mankiecie 0,14mm, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego, spełniających pozostałe parametry SIWZ Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 42

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych  zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2)

Pytanie 43

Zestawienie 1

Ponieważ norma EN 455-3 dla rękawic bezpudrowych przewiduje maksymalnie 
50mcg/g, czy Zamawiający wymaga aby poziom protein nie przekraczał tej normy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 44
Zestawienie 1,2,6

Czy Zamawiający wymaga opakowań oznakowanych kolorystycznie w zależności od rozmiarów?
Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 45

Zestawienie 6

Czy Zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga wyrobu odpornego na podstawowe substancje używane w Szpitalu jakaldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 4% - z czasem przenikania minimum 10 minut, co ma być potwierdzone na opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 46

Zestawienie 6

Czy Zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga aby wyrób był wolny od uczulających merkaptobenzotiazoliw tym ZMBT, co ma być potwierdzone załączonymi do oferty wynikami badań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 47

Zestawienie  nr 1,2,7

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a' 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.