Włoszczowa 2014-04-17

Znak D.O.A.T.: 42/04/2014

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę zestawu do histeroskopii zabiegowo - diagnostycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                                       Znak sprawy: 07/04/2014

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład  danego zestawy?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę  na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie oryginalnych stron katalogowych producenta w języku angielskim? Katalogi zawierają dokładne zdjęcia narzędzi i wymiary w mm.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 5

Mając na uwadze dopuszczenie konkurencyjnej oferty sprzętu KARL STORZ o zbliżonych, (niejednokrotnie wyższych parametrach szczególnie w zakresie kamery FULL HD 3 CCD i pompy ssąco-płuczącej) i tym samym obniżenie ceny zakupu sprzętu prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na niewielkie różnice parametrów, które w żadnym stopniu nie obniżają właściwości eksploatacyjnych sprzętu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie zestawu histeroskopowego zabiegowo-diagnostycznego o następujących parametrach:

|  | Histeroskop kompaktowy z narzędziami |
| --- | --- |
|  | Kompaktowy histeroskop diagnostyczno-operacyjny zapewniający ciągły przepływem płynnego medium rozszerzającego – 1 szt. |
|  | Histeroskop oparty na optyce 30 st. wykorzystującej soczewki wałeczkowe ze zintegrowanym na stałe płaszczem wewnętrznym oraz ze zintegrowanym na stałe uchwytem pistoletowym, autoklawowalny |
|  | Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwa przyciski umożliwiające aktywację płukania i odsysania jedną ręką |
|  | Uchwyt pistoletowy ze zintegrowanym na stałe przyłączem światłowodu oraz przyłączami drenów umieszczonymi w najniższej części uchwytu |
|  | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu o rozmiarze 4 mm umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie, mocowany na zasadzie szybkozłącza |
|  | Kanał roboczy dla instrumentów 5 Fr., bezkurkowy wyposażony w uszczelki zapewniające automatyczną szczelność |
|  | Światłowód do histeroskopu, dł. 230 cm, średnica 2,5 mm – 1 szt. |
|  | Koszt do sterylizacji i przechowywania histeroskopu – 1 szt. |
|  | Kleszcze chwytająco – biposyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. |
|  | Nożyczki ostro zakończone, jedno ostrze ruchoma, śr. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. |
|  | Kleszcze biopsyjne, dwie bransze ruchome, śr. 5 Fr., dł. 34 cm – 1 szt. |
|  | Elektroda bipolarna śr. 5 Fr., dł. 36 cm – 1 szt. |
|  | Kabel do elektrody bipolarnej do diatermii – 1 szt. |
|  | Tor wizyjny z pompą histeroskopową |
|  | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych – 1 szt. |
|  | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej, odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej |
|  | Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności od rodzaju założonych drenów |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania: Histeroskopia: 0-200 mmHg Laparoskopia: 0-400 mmHg |
|  | Zakres regulacji przepływu: Histeroskopia: 0-500 ml/min Laparoskopia: 0-1000 ml/min |
|  | Zakres regulacji przepływu: Histeroskopia: 0-500 ml/min Laparoskopia: 0-1000 ml/min |
|  | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: Histeroskopia: 0- (-) 0,5 bar Laparoskopia: 0- (-) 0,8 bar |
|  | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej przepływu |
|  | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania |
|  | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania |
|  | Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawionych |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |
|  | Słój do odsysania - 1 szt. |
|  | Dren ssący, wielorazowy - 1 szt., dren płuczący - 1 szt. |
|  | Kamera medyczna FULL HD endoskopowa 3 CCD |
|  | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie Full HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, 16:9 – 1 szt. |
|  | Skanowanie progresywne 50Hz i 60 Hz |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux |
|  | Waga głowicy kamery nie większa niż 248 g |
|  | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski |
|  | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal 2x |
|  | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym – 1 szt. |
|  | Procesor kamery wyposażony w 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego ( z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora medycznego |
|  | Regulacja parametrów pracy insuflatora tj. ciśnienia oraz przepływu CO2 poprzez głowicę kamery |
|  | Monitor medyczny 27 cali z podstawą |
|  | Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) |
|  | Kontrast : 3000 : 1 |
|  | Jasność : 300 cd/m kw. |
|  | Kąt widzenia : 178 st. |
|  | Wejścia: DVI-D, RGBS/VGA, S-Video, Composite/FBAS |
|  | Wyjścia: DVI-D, S-Video, Composite/FBAS |
|  | Źródło światła LED medyczne |
|  | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia |
|  | Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na 0%) |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |
|  | Światłowód średn. 3,5 mm, dł. 300 cm - 1 szt. |
|  | Wózek aparaturowy |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę, z uchwytem na głowicę kamery i wysięgnikiem do płynów irygacyjnych - 1 szt. |
|  | Jedna szuflada zamykana na kluczyk |
|  | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi |
|  | Wymiary: 660 x 730 [mm], wysokość wózka 1450 mm |

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 6

W ogłoszeniu oraz SIWZ nie został wskazany termin płatności, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu płatności 30 dni, licząc od daty doręczenia faktury VAT?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.